Ръководство за прилагане на системата за безопасност на
медицинските изделия

Настоящето ръководство е част от набор от ръководни принципи, отнасящи се до приложението на Директивите на Европейския съюз (ЕС), за МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ. Те не са юридически обвързващи. Ръководството е внимателно изготвено, чрез активни консултации на различните заинтересовани страни (Компетентните Органи, службите на Комисията, отраслите, други заинтересовани страни), по време на които бяха разпространени междинни проекти и бяха включени коментари в документа. Поради това, документът отразява позициите на представителите на заинтересованите страни, в сектора на МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.


Това ръководство е превод на европейското ръководство MEDDEV 2.12/1 – rev. 6 и включва технически промени в Приложение 3 (ФОРМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ИНЦИДЕНТ С МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ). Останалата част на MEDDEV 2.12-1 от април 2007 остава без промяна. Промененото Приложение 3 ще се прилага от 20.03.2010 г.
Съдържание

Съдържание

1. Предисловие

2. Увод
3. ОБХВАТ

3.1 ОБЩИ ПРИНЦИПИ

3.1.1
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


3.1.2
ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИН ВИТРО ДИАГНОСТИЧНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (ИВДМИ)


3.1.3
ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ (НКО)


3.1.4
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1
АНОРМАЛНА (НЕТИПИЧНА) УПОТРЕБА

4.2 
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

4.3
коригиращо действие

4.4
комбиниран продукт лекарство/изделие

4.5 
eudamed (европейска база-данни за медицинските изделия)

4.6
коригиращи действия, свързани с безопасността (field safety corrective actions)
4.7
съобщения относно безопасността (соб – fns)
4.8 
вреда
4.9 
незабавно

4.10
инциденти

4.11
индиректна вреда

4.12
предназначение

4.13
производител

4.14
медицинско изделие

4.15
оператор

4.16
обобщени периодични доклади

4.17
сериозна заплаха за общественото здраве

4.18
докладване на тенденциите

4.19
неочаквано
4.20
грешка при употреба

4.21
потребител

5
роля на производителя

5.1
система за докладване на инциденти

5.1.1
критерии за инциденти, които производителите трябва да докладват на компетентните органи
5.1.2
условия за периодично обобщено докладване според системата за безопасност на медицинските изделия


5.1.2.1
инциденти, описани в съобщението относно безопасността


5.1.2.2
разпространени чести и добре документирани инциденти

5.1.3 условия, при които обикновено не се изисква докладване, в съответствие със системата за безопасност на медицинските изделия


5.1.3.1
дефект на изделието, открит от потребителя преди употребата му


5.1.3.2
събитие, предизвикано от обстоятелства, свързани с пациента


5.1.3.3
изтекъл срок на годност ИЛИ сервизнЕН срок на медицинското изделие 


5.1.3.4
защита при грешка, при правИлно функциониране на изделието



5.1.3.5
очаквани и предвидими сраНични ефекти


5.1.3.6
пренебрежима възможност за поява на смърт или сериозно влошаване на здравословното състояние


5.1.4
докладване на тенденциите

5.1.5
докладване на грешките при употреба или анормална употреба



5.1.5.1
грешки при употреба, които трябва да се докладват


5.1.5.2
грешки при употреба, когато обикновено не се изисква докладване, според системата за безопасност на медицинските изделия


5.1.5.3
съображения за анормална употреба

5.1.6
детайли, които трябва да се включат в докладите на производителите


5.1.7
срокове за първоначалното докладване на инцидент


5.1.8
на кого да се докладва

5.2
дейност, свързана с докладите на потребителите, подадени до производителя от националния компетентен орган
5.3
проучвания

5.3.1
ПРИНЦИПИ
5.3.2
ДОСТЪП ДО ИЗДЕЛИЕТО, КОЕТО СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ Е ПОРОДИЛО ИНЦИДЕНТА

5.4
РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОУЧВАНЕТО И ПРОСЛЕДЯВАНЕТО


5.4.1
ПРИНЦИПИ


5.4.2
ПРОСЛЕДЯВАЩ ДОКЛАД


5.4.3
ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД


5.4.4
КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ,СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (КДСБ)


5.4.4.1
УВЕДОМЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ



5.4.42
СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

6
ОТГОВОРНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН
6.1
ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СЛЕД ДОКЛАД ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЛИ ДРУГИ СИСТЕМИ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ

6.2
ОЦЕНКА НА РИСКА И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ


6.2.1
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН


6.2.2
НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОСЛЕДВАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


6.2.3
ДЕЙСТВИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

6.3
КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ


6.3.1
ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО Е НЕОБХОДИМ КООРДИНИРАЩ НАЦИОНАЛЕН ОРГАН


6.3.2
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КООРДИНИРАЩ НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН


6.3.3
ЗАДАЧИ НА КООРДИНИРАЩИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН


6.3.4
ЗАЩИТНА КЛАУЗА

6.3.5
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

6.4
Завършване на проучването

7
РоляТА на нотифицирания орган

8
РОЛЯТА НА КОМИСИЯТА

9
РОЛЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРИМЕРИ ЗА ИНЦИДЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДОКЛАДВАНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ЧАСТИ ОТ ДИРЕКТИВИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО “БЕЗОПАСНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ”

10.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФОРМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

10.4 ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ЕВРОПЕЙСКА ФОРМА ЗА ДОКЛАД НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА

10.5 ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ОБРАЗЕЦ НА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

10.6 ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ОБРАЗЕЦ НА ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

10.7 ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ЗАГЛАВИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА STUDY GROUP 2 НА GLОBAL HARMONISATION TASK FORCE, ИЗПОЛЗВАНИ И/ИЛИ ЦИТИРАНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТОВА РЪКОВОДСТВО
ПРЕДИСЛОВИЕ

Това ръководство за Системата на безопасност на медицинските изделия е част от набора от ръководни принципи за медицинските изделия, които позволяват общ подход на производителите и нотифицираните органи, имащи отношение към процедурите за оценка на съответствието, според съответните анекси на Директивите, както и на Националните Компетентни Органи, отговорни за опазването на общественото здраве.

Проектът за това ръководство е внимателно изготвен след консултации с различни заинтересовани страни, по време на които бяха разпространени междинни проекти и бяха включени коментари в документа. Поради това той отразява позициите на представителите на Националните Компетентни Органи и службите на Комисията, Нотифицираните Органи, представителите на заинтересованите страни в сектора на МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Ръководството редовно се осъвременява, в съответствие с измененията на регламентите. Винаги трябва да се използва най-новата версия на ръководството. При преработката на това ръководство:

· внимателно са обсъдени и транспонирани в Европейския контекст - международните регулаторни документи на Global Harmonization Task Force (GHTF), относно безопасността и надзора на пазара;

· взето е предвид въвеждането на Европейската база-данни за медицински изделия EUDAMED;

· са отразени промени, в светлината на опита от предишни клаузи.

Това ръководство не е юридически обвързващо. При определени обстоятелства (например в резултат на научни разработки), може да е възможно или уместно прилагане на алтернативен подход, който да съответства на юридическите изисквания.

Независимо от това, поради участието на гореспоменатите заинтересовани страни и експерти от Националните Компетентни Органи (НКО), очаква се ръководството да бъде следвано в страните-членки и като се работи в посока на единното прилагане на разпоредбите на Директивите и общите практики в страните-членки.

Само текстовете на Директивите имат законова сила. По определени въпроси, които не са засегнати в Директивите, националните законодателства могат да се различават от това ръководство.
1 УВОД

Това ръководство описва Европейската система за уведомяване и оценка на инцидентите и КОРИГИРАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (КДСБ) (FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTIONS), за медицинските изделия, известна като Система за безопасност на медицинските изделия.

Основната цел на Системата за безопасност на медицинските изделия е да подобри защитата на здравето и сигурността на пациентите, потребителите и други лица, като намали вероятността за възникване на инциденти другаде. Това ще се постигне чрез оценка на докладваните инциденти и където е уместно, разпространение на информацията, която може да се използва за предотвратяване на повторения или да облекчи последиците от подобни ИНЦИДЕНТИ.

Това ръководство е предназначено да улесни единното прилагане на изискванията на Системата за безопасност на медицинските изделия, съдържащи се в:

· Директивата за активните имплантируеми медицински изделия (AIMD), 90/385/EEC
· Директивата за медицинските изделия (MDD) 93/42/EEC
· Директивата за ин витро диагностичните медицински изделия (IVDD) 98/79/EC.

Нови понятия, които се въвеждат в преработения вариант на ръководството са:

· КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTIONS), 

· СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА (FIELD SAFETY NOTICE), 

· ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБАТА (USE ERROR) и 

· АНОРМАЛНА УПОТРЕБА (ABNORMAL USE).
Тези понятия подчертават и разясняват Системата за безопасност на медицинските изделия, като в същото време улесняват хармонизацията с разпоредбите на Global Harmonization Task Force. 

Системата за безопасност на медицинските изделия е предназначена да улесни директното, ранно и хармонизирано приложение на КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTIONS) между страните-членки, там където изделието е в употреба, за разлика от действията, предприемани в отделните страни.

Коригиращите действия включват, но не се ограничават до: 

· Изтегляне на изделието от пазара, 

· издаването на СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА (FIELD SAFETY NOTICE; 

· допълнително проследяване/модификация на изделията в употреба; 

· промяна на дизайна, компонентите или процеса на производство на бъдещото изделие;

· промяна на етикета или инструкциите за употреба.

2 ОБХВАТ

Това ръководство описва изискванията на Системата за безопасност на медицинските изделия, които се прилагат за или включват: 

· ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ (Пр.);

· Националните Компетентни Органи (НКО);

· Европейската Комисия (ЕК);

· Нотифицираните Органи (НО);

· ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и други лица, отговорни за безопасността на медицинските изделия;

Това ръководство обхваща действията, които трябва да бъдат предприети след като ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ или Националният Компетентен Орган получи информация относно ИНЦИДЕНТА с медицинско изделие.

Информация относно ИНЦИДЕНТите, които трябва да бъдат докладвани от производителите, според Системата за безопасност на медицинските изделия, може да бъде получена от системната процедура за проследяване на изделията, в след-производствената фаза или чрез други средства (вж. Анекси II, IV, V, VI, VII на Директивата за медицинските изделия (ДМИ) и анекси III, IV, VI и VII на Директивата за ин-витро диагностичните медицински изделия (ДИВДМИ). Терминът пост-маркетингово наблюдение, както се използва в анекси 2,4,5 в Директивата за активни имплантируеми медицински изделия (ДАИМИ) има същото значение като гореспоменатата “системна процедура”.

Това ръководство обхваща член 8 (ДАИМИ), член 10 (ДМИ) и член 11 (ДИВДМИ), които очертават задълженията на страните-членки при получаване на доклади за инциденти, от производителите или други източници, отнасящи се до медицинските изделия. То също включва насока към Националните Компетентни Органи, относно издаването и получаването на информация от Националните Компетентни Органи (НКО) извън Европа, включени в програмата на GHTF за обмен на доклади (NCAR).

Това ръководство се отнася до инцидентите, възникнали в страните-членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария относно:

· а) Изделия със СЕ-маркировка
· б) Изделия без СЕ-маркировка, но които попадат в обхвата на директивите (напр. медицински изделия изработени по поръчка).

· в) Изделия без СЕ-маркировка, пуснати на пазара преди влизането в сила на директивите за медицински изделия.

· г) Изделия без СЕ-маркировка, но там където подобни инциденти водят до коригиращи действия, отнасящи се за изделията споменати в а), б) и в).

Това ръководство обхваща КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTIONS), отнасящи се до СЕ-маркираните изделия, които се предлагат за продажба или се употребяват в ЕИП и Швейцария.

Те не дават препоръки по структурата на системите, чрез които ПРОИЗВОДИТЕЛЯ(ите) събират информация, относно употребата на изделията в след-производствената фаза, от която Системата за безопасност на медицинските изделия е интегрирана част. Подобни препоръки са извън обхвата на този документ.

3.1 ОБЩИ ПРИНЦИПИ
3.1.1 ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

· ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ(ите) или неговия УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ уведомява съответния Национален Компетентен Орган за ИНЦИДЕНТИТЕ и КОРИГИРАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTIONS), когато отговарят на критериите за докладване (вж. раздел 5.1 и 5.4).

· ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ(ите) носи(ят) отговорността за проучване на ИНЦИДЕНТИТЕ и за предприемането на необходимите КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ (вж. раздел 5.2 и 5.3).

· ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да подсигури запознаването на УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ИТЕ) си ПРЕДСТАВИТЕЛ(И), в рамките на ЕИП и Швейцария, на лицата, които отговарят за разпространението на изделията на пазара, и всички други лица, упълномощени да действат от тяхно име, с целите на безопасността на медицинските изделия, в това ръководство, така че отговорностите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ(ите) да бъдат изпълнени.

· ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да осигури УПЪЛНОМОЩЕНИЯ(ИТЕ) ПРЕДСТАВИТЕЛ(И) в рамките на ЕИП и Швейцария, лицата, отговорни за разпространението на изделията на пазара, и всички други лица, упълномощени да действат от тяхно име за целите на безопасността на медицинските изделия, да бъдат осведомени за ИНЦИДЕНТИТЕ, когато е необходимо.

· Когато възникне ИНЦИДЕНТ в резултат на комбинираната употреба на две или повече отделни изделия (и/или аксесоари), произведени от различни ПРОИЗВОДИТЕЛИ, всеки ПРОИЗВОДИТЕЛ трябва да представи доклад на съответния Национален Компетентен Орган (вж. раздел 5.1).

· ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ(ите) трябва да се консултира с Нотифицирания Орган по въпроси, възникнали в след-производствената фаза, които засягат сертифицирането (вж. съответните приложения на Директивите и раздел 7 на този документ). Това би включило съответните промени произлизащи от Системата за безопасност.

Актът на докладване на ИНЦИДЕНТ на Националния Компетентен Орган не трябва да се тълкува като поемане на отговорност за ИНЦИДЕНТА и последствията от него. Писмените доклади могат да включват отхвърляне на резултата от събитието.

Когато определен модел на МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ престане да се предлага на пазара, задълженията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за докладване на безопасността, според Директивите за медицински изделия, остават в сила. Юридическите търговски споразумения на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, се променят при обединяване, сливане, придобиванe, и т.н. Когато задълженията, относно безопасността и други пост-маркетингови задължения за наблюдения се прехвърлят на други юридически лица, важно е дейностите по пост-маркетинговите наблюдения да продължат и Компетентните Органи да бъдат уведомени за обстоятелствата, да им бъдат представени данни и нови лица за контакт, във възможно най-кратък срок, за да бъдат намалени до минимум затруднения при функционирането на Системата за безопасност. 

За пълно описание на ролята на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в Системата за безопасност на медицинските изделия, вж. раздел 5 на това ръководство.

3.1.2 ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ИН ВИТРО ДИАГНОСТИЧНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (ИВДМИ)

Докладването на безопасността на ИВДМИ може да бъде затруднено, тъй като пациентите обикновено не са в контакт с ИВДМИ. Затова може да е трудно да се определи директен РИСК за пациентите, освен ако изделието не причинява влошаване на здравословното състояние. РИСКЪТ за пациентите е по-скоро индиректен – в резултат на предприето или непредприето действие, на базата на получен погрешен резултат от ИВДМИ. Независимо дали са резултат от пряк или НЕПРЯК РИСК, ИНЦИДЕНТИТЕ трябва да се докладват.

Може да е трудно да се определи дали сериозното влошаване на здравословното състояние на пациента е било или могло да бъде в следствие на погрешен резултат, получен от ИВДМИ, или ВРЕДАТА е в следствие на грешка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или трета страна. В тези случаи трябва да има готовност за докладване на обстоятелствата (вж. раздел 5.1).

В случай на потенциални грешки, допуснати от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или трети страни, етикета и инструкциите за употреба трябва да се прегледат внимателно за възможно несъответствие. Това се отнася особено за изделията, използвани при самотестуване, когато медицинското заключение може да е направено от пациента. Трябва да се докладват несъответствия в информацията, предложена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, които са довели или са могли да доведат до РИСК за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, пациентите или трети лица.
Особено трудно биха се оценили събития, при които не е била причинена ВРЕДА, но които биха могли да доведат до такава, ако същото събитие възникне отново другаде.

3.1.3 ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ (НКО)

За целите на Системата за безопасност на медицинските изделия, страните-членки се представляват от Национални Компетентни Органи, техните лица за контакт по безопасността са посочени на уеб-страницата на Европейската Комисия:

http://ec.europa.eu/enterprise/medical_devices/contact_links_en.htm
· Националният Компетентен Орган мониторира проучването на ИНЦИДЕНТА, извършено от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

· Националният Компетентен Орган трябва да предприеме по-нататъшни действия, които могат да са необходими в подкрепа на действията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

· В зависимост от резултата от проучването, всяка информация необходима за предотвратяване на по-нататъшни ИНЦИДЕНТ(и) (или ограничаване на техните последствия), трябва да се разпространява от Националния Компетентен Орган.

· Страните-членки трябва да се погрижат за това организациите и хората, имащи отношение към покупката на медицински изделия и осигуряването на здравеопазване да са наясно, че сътрудничеството им е особено важно при осигуряване на първата връзка във веригата за проследяване на безопасността.

С цел засилване на ефикасността на Системата за безопасност на медицинските изделия, Националните Компетентни Органи трябва да насърчават докладването на ИНЦИДЕНТ(И) от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и други лица, професионално отговорни за разпространението, доставката или употребата на изделието. Това се отнася до организации или хора, отговорни за осигуряване на калибрация и поддръжка на медицинските изделия. Подобни доклади могат да се подават директно до ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или до Националния Компетентен Орган, в зависимост от националната практика.

Информацията, с която разполага Националния Компетентен Орган, във връзка със Системата за безопасност на медицинските изделия, трябва да е конфиденциална, така както е определено в съответните членове на Директивите. Всеки доклад за ИНЦИДЕНТ трябва да е достъпен при поискване и конфиденциално предоставен на другите Национални Компетентни Органи, участващи в програмата за обмен на информация на GHTF (организация за глобална хармонизация).

За пълно описание на ролята на Националните Компетентни Органи в Системата за безопасност на медицинските изделия, вж.раздел 6 на това ръководство.

3.1.4 ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

· ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да докладват ИНЦИДЕНТИТЕ с МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или Националния Компетентен Орган, в зависимост от националната практика.

· След като се идентифицира коригиращо (или друго действие), болничните администратори, медицинските специалисти и други професионалисти, в областта на здравеопазването, както и представители на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, отговорни за поддържането и за сигурността на МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, трябва да предприемат необходимите мерки. Подобни мерки трябва, там където е уместно, да се вземат в сътрудничество с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

За пълно описание на ролята на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в Системата за безопасност на медицинските изделия, вж. раздел 9 на това ръководство. 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4.1 АНОРМАЛНА (НЕТИПИЧНА) УПОТРЕБА

Действие или непредприемане на действие от страна на ОПЕРАТОРА или ПОТРЕБИТЕЛЯ на МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ при неговата употреба, което излиза извън определените от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, методи и средства за контролиране на РИСКА.

Препратка: EN IEC 60601-1-6.

4.2 УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

Всяко физическо или юридическо лице, установено на територията на Общността, което е изрично упълномощено от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, да действа от негово име или към него да се обръщат властите или органите в Общността, по отношение на задълженията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, според директивата.

4.3 КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

Действие, предприето с цел отстраняване на причината за евентуално несъответствие или друга нежелана ситуация.

1 ЗАБЕЛЕЖКА: Може да съществуват повече от една причини за несъответствието.

2 ЗАБЕЛЕЖКА: Коригиращо действие се предприема с цел да се предотврати повторна поява, докато превантивното действие се предприема за предотвратяване на появата.

Препратка: EN ISO 9000:2000, 3.6.5.

4.4 КОМБИНИРАН ПРОДУКТ ЛЕКАРСТВО/ИЗДЕЛИЕ

Отнася се до МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ, което включва лекарствен продукт или вещество, чието действие е спомагателно по отношение действието на изделието. В този случай водещите директиви са Директивите за медицинските изделия (ДАИМИ, ДМИ).

4.5 EUDAMED (европейска база-данни за медицинските изделия).

EUDAMED централизира:

· Данните, отнасящи се до регистрацията на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, пуснати на пазара в Общността,

· Данните, отнасящи се до издадените, променените, допълнените, временно прекратени, изтеглени или отказани сертификати,

· Данните, получени в съответствие с процедурата по проследяване на безопасността.

Препратка: член 14а от ДМИ и член 10 на ДИВДМИ. 

4.6 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (FIELD SAFETY CORRECTIVE ACTIONS)
КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (КДСБ) се предприемат от всеки ПРОИЗВОДИТЕЛ с цел намаляване на риска от смърт или сериозно влошаване на здравословното състояние, свързани с употребата на МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ, което вече е на пазара. За подобни действия трябва да се уведомява чрез СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА ( FSN -FIELD SAFETY NOTICE).
1 ЗАБЕЛЕЖКА:

KДСБ (FSCA) може да включва:

· връщане на МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ на доставчика;

· промяна на изделието;

· замяна на изделието;

· унищожаване на изделието;

· поправка/приспособяване или промяна на модела/дизайна, по указание от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, извършени от страна на купувача;

· препоръка, направена от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ по отношение на употребата на изделието (напр. когато изделието вече не е на пазара или е изтеглено, но все още може да е в употреба, напр. имплантати или промяна на аналитичната чувствителност или специфичност на диагностичните изделия)

Промяната на изделието може да включва:

· постоянни или временни промени на етикета или инструкциите за употреба:

· осъвременяване на софтуера, включително извършвано при отдалечен достъп (remote access);

· промяна в лечението на пациентите, с оглед избягване на риска от смърт или сериозно влошаване на здравословното състояние, свързано по-специално с характеристиките на изделието. Например:

· за имплантируеми изделия, често е клинично неоправдано да се експлантира изделието. Всяко коригиращо действие под формата на специално проследяване на пациента, представлява КДСБ, независимо дали засегнатите неимплантирани изделия остават налични за връщане.

· За всяко диагностично изделие (напр. ИВДМИ, апаратура или изделия) повторно тестване на пациентите или преглед на предишни резултати, представлява КДСБ. 

· препоръка, отнасяща се до промяната на начина, по който се използва изделието, напр. ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на ИВДМИ орепоръчва да се проверява процедурата за контрол на качеството – прилагане на контрол от трета страна или по-честа калибрация или модификация на контролните стойности на ИВДМИя.

2 ЗАБЕЛЕЖКА: Това ръководство използва дефиницията на КДСБ като синоним на изтегляне от пазара, споменато в член 10(1), параграф 1(б) на ДМИ и член 11 на ДИВДМИ, тъй като няма хармонизирана дефиниция за изтегляне. 

4.7 СЪОБЩЕНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА (СОБ - FSN)

Съобщение до клиентите и/или ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, изпратено от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или негов представител, във връзка с коригиращо действие свързано с безопасността (FSCA).

4.8 ВРЕДА

Физическо нараняване или влошаване здравето на хората, или нарушаване на функциите или околната среда.

Препратка: ISO/IEC guide 51:1999

4.9 НЕЗАБАВНО

За целите на това ръководство, НЕЗАБАВНО означава без неоправдано забавяне.

4.10 ИНЦИДЕНТ

“Всяко неправилно функциониране или влошаване на характеристиките и/или действието на изделието, както и всяко несъответствие в етикета или инструкциите за употреба, които директно или индиректно, могат да доведат или са могли да доведат до смърт на ПАЦИЕНТ или ПОТРЕБИТЕЛ или на други лица, или до сериозно влошаване на здравословното им състояние”.

Препратка: Член 10 на ДМИ
ЗАБЕЛЕЖКА: Съществува подобна дефиниция в член 8 на ДАИМИ и член 11 на ДИВДМИ с малка разлика във формулировката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Описанието на “сериозно влошаване на здравословното състояние” е дадено в раздел 5.1.1. (С) на този документ.

4.11 Индиректна/непряка вреда
Някои диагностични медицински изделия и всички ИВДМИ не действат пряко върху човека. ВРЕДАТА може да се появи вследствие на медицинско заключение, в резултат на предприето или непредприето действие, на базата на информация или резултат(и), получени от изделието.

Примерите включват:

· Неправилна диагноза

· Забавена диагноза

· Забавено лечение

· Неправилно лечение

· Трансфузия на неподходящи вещества

За изделия за само-тестуване, медицинско решение може да бъде взето от ПОТРЕБИТЕЛЯ на изделието, който е и пациент.

4.12 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Употребата, за която изделието е предназначено, според данните предоставени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, на етикета, в инструкциите и/или в промоционалните материали.

Препратка: Член 1.2 (h) на ДИВДМИ и член 1.2 (g) на ДМИ
4.13 ПРОИЗВОДИТЕЛ

Физическо или юридическо лице, отговорно за проектирането, производството, опаковката и етикетирането на едно изделие, преди пускане на пазара под негово собствено име, независимо дали тези операции се извършват от самото лице или от негово име от трето лице. 

Препратка: Член 1.2 (f) на ДИВДМИ и член 1.2 (f) на ДМИ 
4.14 МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

За целите на Директивите за медицинските изделия (ДМИ) 90/385/ЕЕС, 93/42/ЕЕС, всеки инструмент, апарат, уред, материал или друго изделие, използван самостоятелно или в комбинация, включително софтуер, необходим за правилната му употреба и който е предназначен от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за прилагане при хора с цел:

· диагностика, профилактика, наблюдение, лечение или облекчаване на заболявания;

· диагностика, наблюдение, лечение облекчаване или компенсиране травми или инвалидност;

· изследване, замяна или корекция на анатомична част или физиологичен процес;

· контрол върху процесите на забременяването;

и който не постига основното си действие във или върху човешкото тяло по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, но може да се подпомага при своето действие от средства с такъв ефект.

4.15 ОПЕРАТОР

Лицето, което прилага/борави с изделията/апаратурата.

4.16 ОБОБЩЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ДОКЛАДИ

ОБОБЩЕНИТЕ ПЕРИОДИЧНИ ДОКЛАДИ са алтернатива на режима на докладване, при която има споразумение между ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и Националния Компетентен Орган, за докладване по обобщен начин на подобни ИНЦИДЕНТИ, с едно и същото изделие или тип изделие, където е известна основната причина или е приложено КДСБ.

4.17 СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Всеки тип събитие, при което има непосредствен риск от смърт, сериозно влошаване на здравословното състояние или сериозно заболяване, което изисква бързо лечебно действие. 

Това може да включва:

· Значими и неочаквани събития, които стават застрашителни като потенциален риск за общественото здраве, напр. СПИН или заболяването на Кройцфелд-Якоб. Тези събития се идентифицират или от Националния Компетентен Орган или от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

· Възможността множество хора да умрат през кратки интервали.

Препратка: GHTF SG2 N33R11

4.18 ДОКЛАДВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ

Тип докладване, използвано от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, когато е налице значително увеличение честотата на събития, които обикновено не се считат за ИНЦИДЕНТИ, според раздел 5.1.3 и за определяне на необходимостта от докладване, се използват предварително определени нива на честота на появата им.

ЗАБЕЛЕЖКА: GHTF SG2 ръководство номер 36 “Докладване на тенденциите на нежеланите ИНЦИДЕНТИ” (вж. приложение 7).

4.19 НЕОЧАКВАНО

Влошаване на здравословното състояние се счита за НЕОЧАКВАНО, ако състоянието, довело до събитието, не е било отчетено в анализа на риска.

ЗАБЕЛЕЖКА: В досието за проекта на изделието трябва да има документирани доказателства, че подобен анализ на риска е бил използван, за да се намали риска до приемливо ниво или че ПОТРЕБИТЕЛЯ е добре осведомен за този риск.

4.20 ГРЕШКА ПРИ УПОТРЕБА

Действие или непредприемане на действие, което води до резултат, различен от този определен от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или очакван от ОПЕРАТОРА на МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ.

4.21 ПОТРЕБИТЕЛ

Здравно/лечебно заведение, професионалист/медицински специалист, лице което се грижи за пациент или пациент, които използват или поддържат МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.

5 РОЛЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

5.1 СИСТЕМА НА ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ или УПЪЛНОМОЩЕНИЯ МУ ПРЕДСТАВИТЕЛ трябва да подадат първоначален доклад за ИНЦИДЕНТА на Националния Компетентен Орган, който орган трябва да регистрира и оцени инцидента. Всеки първоначален доклад трябва да води до окончателен доклад, освен ако двата доклада не са обединени в един. Не всеки доклад за ИНЦИДЕНТ води до коригиращо действие.

Като общ принцип, трябва да има готовност по-скоро да се докладва, отколкото да не се докладва, в случай на съмнение за това дали трябва да се докладва ИНЦИДЕНТА.

Справка за последващите разглеждания/съображения може да се направи в доклада, или да се пазят във файл от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, в случай на решение да не се докладва.

Не e необходимо да бъдат докладвани ИНЦИДЕНТИ, възникнали извън Европейското икономическо пространство или Швейцария и не довели до коригиращо действие, свързано с безопасност (FSCA), относно тези географски райони. 

Инциденти, възникнали извън ЕИП или Швейцария и довели до коригиращо действие свързано с безопасността, в гореспоменатите райони, трябва да се докладват като КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ СВЪРЗАНО С БЕЗОПАСНОСТТА
Там където е подходящо, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ трябва да уведомят УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ, лицата отговорни за пускането на изделията на пазара и други субекти (напр. дистрибуторите), упълномощени да действат от негово име за ИНЦИДЕНТИ и КДСБ, докладвани в съответствие със Системата за безопасност на медицинските изделия .

Ако ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се намира извън ЕИП и Швейцария, трябва да се осигури подходящо лице за контакт. Това може да бъде УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, лицата отговорни за пускането на изделията на пазара и други субекти, упълномощени да действат от негово име за целите, отнасящи се до Системата за безопасност на медицинските изделия.

Нито един доклад не трябва да бъде забавен поради непълна информация.

5.1.1 КРИТЕРИИ ЗА ИНЦИДЕНТИ, КОИТО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ДОКЛАДВАТ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

Всяко събитие, което отговаря на всички три основни, изброени по-долу критерии за докладване А-В, се счита за ИНЦИДЕНТ и трябва да се докладва на съответния Национален Компетентен Орган. Критериите са следните:

А. Възникнало е събитие

Това включва също случаите, когато тестване на изделието, оценка на информацията придружаваща изделието, или получаване на каквато и да е друга научна информация, показват наличие на фактор, който може да доведе или е довел до събитието.

Следните събития са типични, но не се ограничават до:

а) неправилно функциониране или влошаване на характеристиките или действието.

Неправилно функциониране или влошаване трябва да се тълкуват като невъзможност на изделието да действа в съответствие с ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО му, когато се използва съгласно инструкциите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

б) фалшив положителен или фалшив отрицателен резултат от тестването, излизащ извън рамките на декларираното действие на теста. 

в) неочаквана нежелана реакция или неочакван страничен ефект.

г) взаимодействие с други субстанции или продукти

д) разрушаване изделието (напр. пожар)

е) неподходяща терапия
ж) неточност в етикета, инструкциите за употреба и/или промоционалните материали. 
Неточността се отнася до пропуски или недостатъци. Пропуските не включват липсата на информация, която трябва да е известна на ПОТРЕБИТЕЛи, за които е предназначена.

ЗАБЕЛЕЖКА: вж. също ISO TS 19218 “Тип нежелано събитие и кодиране на причина/следствие” за още детайли за събитията.

Б. Изделието на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ се счита като причина за ИНЦИДЕНТА

При оценката на връзката между изделието и ИНЦИДЕНТА, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да вземе предвид:

· Мнението на здравните специалисти, основаващо се на наличните данни;

· Резултатите от собствената предварителна оценка на ИНЦИДЕНТА;

· Данните от предишни, подобни ИНЦИДЕНТи

· Други данни на разположение на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Оценката понякога се прави трудно когато става въпрос за множество изделия и включени лекарства. В сложни ситуации трябва да се допусне, че изделието може да е причинило или довело до ИНЦИДЕНТА и ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да избегне възможността за допускане на грешка. 

В. Събитието е довело или е могло да доведе до един от следните резултати:

· Смърт на пациент, ПОТРЕБИТЕЛ или друго лице;

· Сериозно влошаване на здравословното състояние на пациент, ПОТРЕБИТЕЛ или друго лице;

Сериозното влошаване на здравословното състояние може да се отнася до:

а) заболяване, застрашаващо живота;

б) трайно увреждане на телесна функция или трайна увреда на структурата на тялото;

в) състояние, което налага медицинска или хирургическа намеса с цел предотвратяване на а) и б)

Примери: 

- клинично значимо удължаване на хирургическата процедура,
· състояние, изискващо хоспитализация и значително удължаване на съществуващата хоспитализация;

г) всяка непряка вреда (вж. дефиницията в 4.11) в резултат на неправилна диагностика или резултати от тестването с ИВДМИ, когато се употребява в съответствие с инструкциите за употреба на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

д) увреждане на ембрион, смърт на ембрион или вродени аномалии или дефекти при раждане

ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички ИНЦИДЕНТи водят до смърт или сериозно влошаване на здравословното състояние. Избягването на подобен резултат може да се дължи на други добри стечения на обстоятелствата или на интервенция от страна на медицинските специалисти.

Достатъчно е да:

· възникне ИНЦИДЕНТ, свързан с изделието и

· ИНЦИДЕНТЪТ е такъв, че ако възникне отново, може да доведе до смърт или сериозно влошаване на здравословното състояние.

Примери за Инцидентни, които трябва да се докладват са дадени в Приложение 1.

5.1.2 УСЛОВИЯ ЗА ПРИОДИЧНО ОБОБЩЕНО ДОКЛАДВАНЕ СПОРЕД СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Съществуват няколко случая когато Националният Компетентен Орган може да приеме от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ периодични доклади или доклад за тенденциите, след като са били подадени един или повече първоначални доклади и те са били оценени от производителя и Националния Компетентен Орган. ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и Националния Компетентен Орган трябва да се споразумеят за докладите и последните трябва да се подадат в одобрен формат и честота за определени типове изделия и ИНЦИДЕНТи.

Когато даден ПРОИЗВОДИТЕЛ е получил съгласие от страна на Националния Компетентен Орган да започне изготвянето на периодични обобщени доклади или доклади за тенденциите, той трябва да информира другите заинтересовани Компетентни Органи за честотата и съдържанието на Периодичния обобщен доклад. Периодичният обобщен доклад може да бъде изпратен и до други Компетентни Органи, само ако Националния Компетентен Орган е дал съгласие за това. 

5.1.2.1 ИНЦИДЕНТИ, ОПИСАНИ В СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

ИНЦИДЕНТИТЕ, описани в СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА, които се появяват след като ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е издал СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА (FSN) и е извършил коригиращо действие, могат да не се докладват индивидуално. Вместо това, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ може да постигне споразумение с координиращия Национален Компетентен Орган за честотата и съдържанието на Периодичния обобщен доклад. Периодичният обобщен доклад трябва да се изпрати на всички заинтересовани Национални Компетентни Органи и координиращия Национален Компетентен Орган.

Пример:

ПРОИЗВОДИТЕЛ издал СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА и провел КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ, свързано с коронарен стент, който е мигрирал поради неправилно раздуване на балонния механизъм. Последващите случаи на разместване на стент били обобщени в четиримесечни доклади, относно КОРГИРАЩОТО ДЕЙСТВИЕ (FSCA) и не се налагало да бъдат докладвани индивидуалните ИНЦИДЕНТИ.

5.1.2.2. РАЗПРОСТРАНЕНИ ЧЕСТИ И ДОБРЕ ДОКУМЕНТИРАНИ ИНЦИДЕНТИ

Често срещаните и добре документирани ИНЦИДЕНТи (определени като такива в анализа на риска на изделието и които вече са довели до доклади за инциденти, оценени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и съответния Национален Компетентен Орган), могат да бъдат освобождавани от индивидуално докладване, от Националния Компетентен Орган и да бъдат заменени с Периодично обобщено докладване. Обаче, тези ИНЦИДЕНТи трябва да се проследяват и да бъдат определени нива за честота на възникване. Нивата, при които се извършва междинно докладване, трябва да се съгласуват със съответния Националния Компетентен Орган. Междинен доклад трябва да бъде подаден винаги когато са надхвърлени нивата на честота.

Периодични обобщени доклади могат да се подадат на други Компетентни Органи само с изричното съгласие на индивидуалните Национални Компетентни Органи. 

5.1.3 УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ОБИКНОВЕНО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДОКЛАДВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.

5.1.3.1 ДЕФЕКТ НА ИЗДЕЛИЕТО, ОТКРИТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРЕДИ УПОТРЕБАТА МУ

Независимо от съществуването на насоки в инструкциите за употреба, осигурени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, несъответствия на изделията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ винаги забелязва (не може да не забележи) преди употребата, не e необходимо да бъдат докладвани, според Системата за безопасност.

Това не отменя необходимостта потребителя да информира ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за всеки недостатък открит преди употребата на МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ.

Примери:

· Опаковката на изделие за еднократна употреба е с надпис на етикета “не използвайте, ако опаковката е отворена или разкъсана”. Преди употребата е била забелязана очевидно разкъсана опаковка и поради това изделието не е било употребено.

· Защитното капаче на спринцовка за интравенозно приложение е паднало по време на дистрибуцията, поради което изделието не е стерилно. Изделието не е било употребено.

· Вагинален спекулум е с явни фрактури. След задвижване на дръжката, изделието се разпаднало. Изделието не е било употребено.

· В ИВД набор за тестване, в бутилка с етикет за лиофилизат е забелязана течност, това е открито от ПОТРЕБИТЕЛЯ преди употреба.

5.1.3.2 СЪБИТИЕ, ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С ПАЦИЕНТА

Когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ има информация, че основната причина за събитието са обстоятелства, свързани с пациента, не е необходимо да се докладва събитието. Тези условия могат да съществуват от преди или да са възникнали по време на употребата на изделието.

За да обоснове липсата на доклад, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да разполага с информация, на базата на която да заключи, че изделието е употребено по предназначение и не е причинило или допринесло за смъртта или сериозното влошаване на здравословното състояние на пациента. Лице, притежаващо квалификацията да направи медицинското заключение, следва да приеме да направи подобно заключение. Препоръчва се ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ да се консултира с клиницист при вземане на решение.

Примери:

· Ранна ревизия на ортопедичен имплантат поради разхлабване, в резултат на развитие на остеолиза при пациента, което не се определя като директно следствие от дефект на имплантата. Това заключение трябва да бъде подкрепено от мнението на медицински експерт.

· Пациент умира след диализно лечение. Пациентът е имал бъбречно заболяване в краен стадий и умира от бъбречна недостатъчност. Проучванията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ разкрили, че изделието е функционирало по предназначение и ИНЦИДЕНТЪТ не се дължи на изделието.

5.1.3.3
изтекъл срок на годност ИЛИ сервизнЕН срок на медицинското изделие 

Когато единствената причина за събитието е, че срокът на годност или срокът за сервизиране на изделието е изтекъл, както е отбелязано от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и нефункционирането не е нетипично, ИНЦИДЕНТА не е необходимо да се докладва.

Срокът на годност или срокът за сервизиране трябва да бъде определен от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на изделието и трябва да бъде включен в мастер запис (технически файл) и там където е уместно, съответно в инструкциите за употреба или етикета. Срокът на годност или срокът за сервизиране може да включва напр.: времето или употребата, през което изделието е предназначено да остане функционално след като е произведено, влязло е в употреба и е поддържано според изискванията. Оценката за докладване ще се базира на информацията в мастер записа или инструкциите за употреба.

Примери:

· Загуба на чувствителност след като срокът на годност на пейсмейкър е изтекъл. Индикаторът за избирателно възстановяване се е включил своевременно, според спецификацията на изделието. Налага се хирургическа експлантация на изделието.

· Наблюдава се недостатъчен контакт на дефибрилаторните накрайници с пациента. Пациентът не е могъл да бъде дефибрилиран, поради недостатъчния контакт с гръдния кош. Срокът на годност на накрайниците е бил обозначен на етикета, но е изтекъл.

· Пациент е приет в болница с хипоглекимия поради неточна доза инсулин след изследване на кръвната захар. Изследването показало, че тест лента е използвана след като срокът на годност, определен от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ е изтекъл.

5.1.3.4 ЗАЩИТА СРЕЩУ ГРЕШКА, ПРИ ПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

Събития, които не са довели до сериозно влошаване на здравословното състояние или смърт, поради това, че проекта на конструкцията на изделието е предотвратил случайна грешка (според съответните стандарти или документирания проект за въвеждане) не трябва да се докладват. Като предварително условие, трябва да не съществува опасност за пациента, за да се обоснове липсата на доклад. Ако се използва алармена система, концепцията за тази система трябва да е съобразена с този тип продукт.

Примери:
· Инфузионна помпа спира да действа, поради неправилно функциониране, издава подходящ сигнал (напр. съгласно съответните стандарти) и няма последствия за пациента.

· Лъчеви затоплящи устройства, контролирани от микропроцесор, функционират неправилно и издават подходяща звуков сигнал (напр. в съгласно съответните стандарти) и не се наблюдава влошаване на здравословното състояние на пациента.

· По време на лъчелечение, се задейства автоматичното контролиране на експозицията. Лечението спира. Въпреки, че пациента получава по-малко от оптималната доза, той не е изложен на прекомерно (допълнително) облъчване.

· Лабораторен анализатор спира по време на анализа поради неправилно функциониране на модула за отпипетиране, но съответното съобщение за грешка е било получено от ОПЕРАТОРА. Не са били докладвани резултати.

5.1.3.5. ОЧАКВАНИ И ПРЕДВИДИМИ СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

Очаквани и предвидими странични ефекти са тези, които отговарят на всички от посочените критерии:

· Ясно са определени в етикета/инструкцията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;

· Добре познати клинично* като предвидими и с качествена** и количествена предсказуемост, когато изделието се използва и функционира по предназначение;

· Документирано е в мастер записа на изделието, с подходяща оценка на риска, направена преди появата на ИНЦИДЕНТА и

· Клинично са приемливи от гледна точка на ползата за един пациент

Те обикновено не се докладват.

Препоръчва се ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ да се консултира с клиницист преди да вземе решение.

Ако ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ открие промяна в съотношението полза-риск (напр. повишение на честотата и/или тежестта) на основата на доклади за очаквани и предвидими странични ефекти, които са довели или могат да доведат до смърт или сериозно влошаване на здравословното състояние, това трябва да се счита за влошаване на характеристиките или действието на изделието. Трябва да се подаде доклад за тенденциите до Националния Компетентен Орган, където ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ или УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ има регистрирано място на дейност. 

Цел: понастоящем в директивата страничните ефекти не се обхващат от дефиницията за ИНЦИДЕНТ, освен ако промяната в съотношението полза-риск се счита за влошаване на функционирането на изделието.

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

*Някои от тези събития са добре известни в медицината, научната или технологична област; други може да са ясно определени по време на клиничното изследване или клиничната практика и да са отбелязани на етикета от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

** Условията, които са довели до страничните ефекти могат да бъдат описани, но понякога са трудно предсказуеми в числа.

Обратно, страничните ефекти, които не са документирани или предсказуеми, или които не са били клинично приемливи, по отношение на ползата за индивидуалния пациент, трябва да продължават да се докладват.

Примери:

· Пациент, за който се знае, че страда от клаустофобия, преживява тежка тревожност в ограниченото място на MRI машина, което впоследствие е довело до влошаване състоянието на пациента. Потенциалната опасност от клаустофобия е известна и е документирана в информацията за изделието.

· Пациент получава изгаряне втора степен по време на употребата на външен дефибрилатор, при спешен случай. Документите за оценка на риска показват, че подобно изгаряне е допустимо по отношение на потенциалната полза за пациента и за него се предупреждава в инструкциите за употреба. Честотата на изгарянията се появява в обхват, определен от мастер записа на изделието.

· Пациент е с нежелана кожна реакция (напр. алергия от никел) известна преди това и документирана в информацията за продукта.

· Пациент с механична сърдечна клапа развива ендокардит десет години след имплантацията и след това умира. Документите за оценка на риска посочват, че ендокардитът в тази фаза е приемлив по отношение на ползата за пациента и инструкциите за употреба предупреждават за този потенциален страничен ефект.

· Поставянето на централен катетър води до реакция на тревожност и задух. И двете реакции са известни и описани в етикета като странични ефекти.

5.1.3.6 ПРЕНЕБРЕЖИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЯВА НА СМЪРТ ИЛИ СЕРИОЗНО ВЛОШАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ

ИНЦИДЕНТИ, при които рискът от смърт или сериозно влошаване на здравословното състояние, са били оценени и са пренебрежимо малки, не трябва да се докладват, ако не се появи смърт или сериозно влошаване на здравословното състояние и рискът е определен или документиран като приемлив, в рамките на пълната оценка на риска.

Ако възникне ИНЦИДЕНТ, който води до смърт или сериозно влошаване на здравословното състояние, трябва да се докладва ИНЦИДЕНТА и трябва да се направи преоценка на риска. Ако преоценката определи, че рискът остава пренебрежимо малък, не трябва да се докладват ретроспективно малки предишни ИНЦИДЕНТИ от същия вид. Трябва да бъдат документирани решенията за по-нататъшни проблеми от същия вид. Промени в тенденциите, обикновено увеличена честота на тези събития, трябва да се докладват. 

Пример:

· ПРОИЗВОДИТЕЛ на пейсмейкър пуснат на пазара открил софтуерен вирус и определил вероятността от поява на сериозно влошаване на здравословното състояние, като незначителна в определени граници. При нито един пациент не са били наблюдавани нежелани ефекти.

· Неправилно поставен етикет на ИВДМИ реагенти, което е било изолиран ИНЦИДЕНТ и не би повлияло върху крайния резултат, тъй като самият резултат би бил невалиден.

5.1.4 ДОКЛАДВАНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ

При идентифициране на значително увеличаване или тенденция в събитията или ИНЦИДЕНТИТЕ, които обикновено се изключват от индивидуално докладване, според раздел 5.1.3, трябва да се докладват на Националния Компетентен Орган. За да стане това, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да разполага на място с подходящи системи за проактивно наблюдение на тенденциите в оплакванията и ИНЦИДЕНТИТЕ, възникващи с техните изделия. GHTF SG2 документ N36 е полезно ръководство “Manufacturer’s trend reporting of adverse Incidents” (вж. приложение 7).

Трябва да се направи доклад за тенденциите до Националния Компетентен Орган, където ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ или неговия УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ има регистрирано място на дейност, когато има значително увеличение на степента на:

· ИНЦИДЕНТИ, които вече са докладвани

· ИНЦИДЕНТИ, които обикновено са освободени от необходимостта да бъдат докладвани

· Събития, които обикновено не се докладват,

независимо дали е постигнато споразумение за подаване на Периодични обобщени доклади.
5.1.5 ДОКЛАДВАНЕ НА ГРЕШКИТЕ ПРИ УПОТРЕБА ИЛИ АНОРМАЛНА УПОТРЕБА

Както всички докладвани оплаквания от изделието, така и всички потенциални събития, свързани с ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБАТА и потенциални събития, свързани с АНОРМАЛНА УПОТРЕБА, които се разглеждат в раздел 5.1.5.3, трябва да бъдат оценени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Оценката се провежда чрез управление на риска, техническото изпълнение, валидацията на дизайна, и процесите на коригиращо и превантивно действие.

Резултатите трябва да бъдат предоставени, при поискване, на регулаторните органи и органите по оценка на съответствието.
5.1.5.1 ГРЕШКИТЕ ПРИ УПОТРЕБА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ДОКЛАДВАТ

ГРЕШКИТЕ ПРИ УПОТРЕБА на МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, които са довели до смърт или влошаване на здравословното състояние, или са СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, трябва да се докладват от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на Националния Компетентен Орган.

ГРЕШКИТЕ ПРИ УПОТРЕБА трябва да се докладват от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на Националния Компетентен Орган, когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

· забележи значителна промяна в тенденциите (обикновено увеличена честота) или значителна промяна в характера на последиците (вж. приложение 7 GHTF SG2 N36), което потенциално може да доведе до смърт или влошаване на здравословното състояние или е заплаха за общественото здраве),

· или дава начало на коригиращо действие за предотвратяване на смърт или влошаване на здравословното състояние или на СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ.

5.1.5.2 ГРЕШКИ ПРИ УПОТРЕБА, КОГАТО ОБИКНОВЕНО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДОКЛАДВАНЕ СПОРЕД СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не трябва да докладва ГРЕШКИТЕ ПРИ УПОТРЕБА, свързани с МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, които не са довели до смърт или влошаване на здравословното състояние, или до СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ на Националния Компетентен Орган. Подобни събития трябва да се отчитат и разглеждат в системата за контрол на качеството и управление на риска на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Решението да не се докладват такива събития, трябва да бъде обосновано и документирано.

5.1.5.3. СЪОБРАЖЕНИЕ ЗА АНОРМАЛНА УПОТРЕБА

АНОРМАЛНАТА УПОТРЕБА не е необходимо да се докладва от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на Националния Компетентен Орган, според процедурите за докладване. АНОРМАЛНАТА УПОТРЕБА трябва да се оценява от здравното/лечебно заведение и съответните регулаторни органи, според подходящи специфични схеми, които не са обект на този документ.

Когато ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ наблюдават случаи на АНОРМАЛНА УПОТРЕБА, те могат да ги отнесат на вниманието, съответно на други организации и персонала на здравните/лечебни заведения.

5.1.6 ДЕТАЙЛИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОКЛАДИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.

В Приложение 3 са включени детайлите за ИНЦИДЕНТ, които трябва да се включат във всеки доклад, направен от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ или лицето/лицата, отговорни за пускането на пазара от тяхно име, до Националния Компетентен Орган и трябва да се използват за първоначалните, проследяващите, окончателни и обобщени доклади за инцидентите. За да се постигне по-голяма ефикасност се препоръчва докладване по електронен път (електронна поща, он-лайн система за база данни, xml и др.)

Ако първоначалния доклад е направен устно (напр. по телефона) той винаги трябва да бъде последван възможно най-скоро от писмен доклад от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

Докладът също може да включва твърдение, че е направен от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ без предубеждение и не предполага поемането на каквато и да е отговорност за ИНЦИДЕНТА или последствията от него.

5.1.7 СРОКОВЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНОТО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТ

След като бъде уведомен за възникване на събитие и едно от неговите изделия може да е причина или да спомогне за възникване на това събитие, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ трябва да определи дали то е ИНЦИДЕНТ.

Следните срокове се прилагат в случай на:

Сериозна заплаха за общественото здраве: НЕЗАБАВНО (без неоправдано забавяне), но не по-късно от 2 календарни дни, след като ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е осведомен за тази опасност.
Смърт или НЕПРЕДВИДЕНО влошаване на здравословното състояние: НЕЗАБАВНО (без неоправдано забавяне), след като ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е установил връзка между изделието и събитието не по-късно от 10 изтекли календарни дни, след датата на осведомяване за събитието.

Други: НЕЗАБАВНО (без неоправдано забавяне), след като ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е установил връзка между изделието и събитието, не по-късно от 30 изтекли календарни дни, след датата на осведомяване за събитието.

Когато след като бъде уведомен за ИНЦИДЕНТА, който потенциално трябва да се докладва, все още съществува несигурност, относно това дали трябва да се докладва събитието, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да подаде доклад в срока, определен за съответния тип ИНЦИДЕНТ.

Всички срокове за докладване се отнасят до това кога трябва да бъде уведомен Националния Компетентен Орган. Лицата за връзка могат да бъдат намерени на уеб страницата на Комисията.

5.1.8 НА КОГО ДА СЕ ДОКЛАДВА 

Докладва се на Националния Компетентен Орган в страната, където ИНЦИДЕНТЪТ е възникнал, освен ако друго не е определено в това ръководство.

5.2 ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ДОКЛАДИТЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПОДАДЕНИ ДО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ получи доклад на ПОТРЕБИТЕЛ, от Националния Компетентен Орган, той трябва да провери този доклад за съответствие с критериите за докладване на раздел 5.1 и 

· да подаде първоначален (проследяващ/окончателен) Доклад до Националния Компетентен Орган, когато събитието отговаря на съответните критерии за докладване или

· когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ прецени, че събитието не отговаря на съответните критерии за докладване, трябва да осигури на Националния Компетентен Орган обосновка, защо събитието не подлежи на докладване до Националния Компетентен Орган, като предостави детайли относно това как ще използва информацията (напр. ще я допълни към файловете за оплаквания).

5.3 ПРОУЧВАНИЯ

5.3.1 ПРИНЦИПИ

Обикновено ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ извършва проучването, докато Националния Компетентен Орган наблюдава развитието му. Трябва да бъдат определяни срокове за изготвяне на проследяващи и/или окончателни доклади.

Когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не е в състояние да извърши проучването на ИНЦИДЕНТА тогава незабавно трябва да уведоми Националния Компетентен Орган.

Националния Компетентен Орган може да се намеси или да започне независимо проучване, ако е необходимо. То трябва да се консултира с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, където е възможно.

Забележка: Горепосочените принципи са обобщени и не третират намесата от страна на юридически или други субекти.

5.3.2 ДОСТЪП ДО ИЗДЕЛИЕТО, КОЕТО СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ Е ПОРОДИЛО ИНЦИДЕНТА

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ може да се консултира с ПОТРЕБИТЕЛ, относно определен ИНЦИДЕНТ, преди да направи доклад до Националния Компетентен Орган (вж. раздел 6.1). Може да се наложи ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ да получи изделието, което се смята, че е довело за ИНЦИДЕНТА, с цел преценка дали ИНЦИДЕНТЪТ трябва да се докладва на Националния Компетентен Орган. В такива случаи ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да направи необходимите усилия да получи достъп до изделието и може да поиска съдействие за това от КО, така че тестването/проверката да се извърши възможно най-скоро. Всяко забавяне може да води до загуба на доказателства (напр. загуба на данни от паметта на софтуера на изделието; разпадане на определени изделия, когато са изложени на кръв), което би направило бъдещия анализ на основната причина, невъзможен.

Когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ получи достъп до изделието и първоначалната му оценка (или процес на изчистване или обеззаразяване) ще включва промяна на изделието по начин, който може да засегне последващ анализ, то тогава ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да информира Националния Компетентен Орган, преди да предприеме действия. Националния Компетентен Орган трябва да обмисли дали да се намеси. Поради честотата на тези искания, декларация в първоначалния доклад по безопасността трябва да покрие това изискване, напр. “ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ приема, че деструктивен анализ може да започне 10 дена след издаването на първоначалния доклад за ИНЦИДЕНТА, освен ако Националния Компетентен Орган не влезе във връзка с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в рамките на това време, за да възрази, изделието да се подложи на деструктивен анализ”.

Забележка: Този раздел се отнася както за мостри, така и за всяка друга полезна информация, свързана с ИНЦИДЕНТА.

5.4 РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОУЧВАНЕТО И ПРОСЛЕДЯВАНЕТО


5.4.1 ПРИНЦИПИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ще предприеме необходимото действие след проучването, включително консултация с Националния Компетентен Орган и ще извърши КДСБ – вж. раздел 5.4

Националният Компетентен Орган може да предприеме действия, когато счете за необходимо, в консултация с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, когато е възможно – вж. раздел 6.2.3.

5.4.2 ПРОСЛЕДЯВАЩ ДОКЛАД 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ще подаде проследяващ доклад до Националния Компетентен Орган, когато времето за проучване се вмести в определения от първоначалния доклад срок.

5.4.3 ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

Окончателният доклад представлява писмена декларация за резултата от проучването или всяко друго действие.

Примери за действия, които могат да включват:

· Непредприемане на действие

· Допълнително проучване на изделията пуснати в употреба;

· Превантивно действие по отношение на бъдещата продукция;

· КДСБ 

Докладът се изготвя от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и се подава на Националния Компетентен Орган(и), на който ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е изпратил първоначален доклад.

Ако Националния Компетентен Орган извършва проучването, тогава ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да бъде информиран за резултата.

В приложение 3 е даден препоръчителен формат на окончателния доклад на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

5.4.4 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА (КДСБ)

Директивите за медицинските изделия изискват ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ да докладва на Националния Компетентен Орган всяка техническа или медицинска причина, водеща до систематично изтегляне на изделия от един и същи тип, от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Тези причини могат да бъдат неправилно функциониране от всякакъв вид или влошаване на характеристиките и/или действието на изделието, както и всяка неточност в инструкциите за употреба/етикета, която може да доведе до смъртта на пациента или ПОТРЕБИТЕЛЯ или до сериозно влошаване на здравословното му състояние. 

Терминът “Изтегляне” използван в ДАИМИ се интерпретира по същия начин. Това ръководство използва дефиницията на КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ СВЪРЗАНО С БЕЗОПАСНОСТТА като синоним на връщане или изтегляне, тъй като няма хармонизирана дефиниция на тези термини.

Изтегляне от пазара, поради чисто търговски причини, незасягащи безопасността не са включени. 

При оценяване на необходимостта от КДСБ се препоръчва на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ да използва методологията, описана в хармонизирания стандарт за управление на риска EN ISO 14971:2000. В случай на съмнение трябва да има нагласа да се докладва и да се предприеме КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ СВЪРЗАНО С БЕЗОПАСНОСТТА. 

В това ръководство са включени КДСБ, предприети на базата на ИНЦИДЕНТИ, възникнали извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и Швейцария и засягащи изделията, обект на Директивата за медицински изделия.

Потребителите трябва да бъдат уведомени за КДСБ, посредством СЪОБЩЕНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА. 

Когато при оценката на съответствието на изделие има участие на Нотифициран орган, препоръчва се да се уведоми този орган за КОРГИРАЩОТО ДЕЙСТВИЕ.

5.4.4.1 УВЕДОМЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да издаде съобщение (вж. по-долу) до Националните Компетентни Органи на всички засегнати страни, по едно и също време, както и до Националния Компетентен Орган, отговорен за ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ. Използвайте формата, препоръчана в приложение 4.

Това съобщение трябва да включва всички важни документи, необходими на Националния Компетентен Орган, за да наблюдава КДСБ, напр.

· Съответните части от анализа на риска,

· Основната информация и причината за КДСБ (вкл. описание на несъответствието на изделието или неправилното му функциониране, изясняване на потенциалния риск, свързан с продължителната употреба на изделието и свързания с него риск за пациента, ПОТРЕБИТЕЛЯ или друго лице и всякакви възможни рискове за пациенти, свързани с предишна употреба на засегнатите изделия),

· Описание и обосновка на предприетото действие (коригиращо/превантивно),

· Препоръка относно действията, които трябва да се предприемат от дистрибутора или ПОТРЕБИТЕЛЯ (вкл. съответно:

· Идентифициране и блокиране на изделието

· Метод на възстановяване, унищожаване или промяна на изделието

· Препоръчано проследяване на пациентите, напр. при имплантати, ИВДМИ

· Изискване да се предаде СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА на всички, които трябва да са уведомени за него, в рамките на организацията и да са в течение на информацията за подходящо определен период от време.

· Изискване на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ да бъде дадена, подробна информация за други засегнати изделия, предоставени на други организации. Копие на СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА, да бъде изпратено на организацията, на която е било предоставено изделието).

· Засегнатите изделия и сериен/партиден номер

· В случай на действие, засягащо партида или части на партида, трябва да се обоснове защо не са засегнати другите изделия

· Идентификация на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ / УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ. 

Заедно с уведомяването до Националния Компетентен Орган, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ трябва да включат копие на СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА. Това трябва да се извърши преди или с издаването на КДСБ. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ или друг упълномощен от него представител, трябва да информира координиращия Национален Компетентен Орган, след като КДСБ са били извършени в ЕИП и в Швейцария. Това трябва да включва информация относно ефективността на действието за всяка засегната страна (напр. процент на изтеглените изделия).
Препоръчва се ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ да осигуряват проект на СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА до съответния Национален Компетентен Орган, напр. където ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ или УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ има регистрирано място на дейност, където повечето от засегнатите изделия са на пазара или на друг подходящ Национален Компетентен Орган.

Обикновено, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да предостави минимум 48 часа за получаване на коментар по СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА, освен ако естеството на КДСБ не налага по-къс срок, напр. при СЕРИОЗНА ЗАПЛАХА ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ. 

Препоръчва се да се изпрати копие на СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА до Нотифицирания Орган, взел участие в процедурата по оценка на съответствието на това изделие.

5.4.4.2 СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА.

Унифицирано и пълно СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА трябва да се предложи от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ до всички засегнати страни-членки на ЕИП и Швейцария, освен ако конкретната ситуация не налага друго.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да използва подходящи средства за разпространение, които да осигуряват информирането на съответните организации, напр. чрез потвърждаване на получаването.

СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА трябва да бъде написано на бланка с името на компанията, трябва да бъде написано на езика(ите) приети от Националния(ите) Компетентен Орган(и) и трябва да включва следното:

1. Ясно заглавие, с надпис “Спешно СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА” последван от търговското име на засегнатия продукт, КДСБ-индификатор (напр. дата) и типа действие (напр. вж. раздел 4 за дефиниция на КДСБ).

2. Специфични детайли, които да дадат възможност засегнатия продукт да бъде лесно идентифициран, напр. типа изделие, име и номер на изделието или сериен номер на засегнатите изделия и номер на поръчката. 

3. Изложение на фактите, което да обяснява причините за КДСБ, включващо описание на несъответствието на изделието или неправилното му функциониране, изясняване на потенциалния риск, свързан с продължителната му употреба и свързания с това риск за пациента, ПОТРЕБИТЕЛЯ или друго лице или други възможни рискове за пациентите, свързани с предишна употреба на засегнатите изделия.

4. Препоръка относно действията, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да предприеме.

Когато е необходимо, действията включват:

· Идентифициране и блокиране на изделието,

· Метод на възстановяване, унищожаване или модификация на изделието

· Препоръчителен преглед на предишните резултати на пациентите или проследяването на пациентите, напр. импалнтати, ИВДМИ

· Срокове.

5. Изискване за предаване на СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА на всички, които трябва да са запознати с него в рамките на организацията и поддържане на информацията за подходящо определен период от време.

6. Където е уместно, изискване подробна информация относно засегнатите изделия, които са предоставени на други организации, да бъде подадена на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или копие на СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА да бъде изпратено до организациите, на които е било предоставено изделието.

7. Където е уместно, изискване получателят на СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА, да сигнализира другите организации, на които са били изпратени неточни тестови резултати от употребата на изделията.

Например при неточност на диагностичните тестове.

8. Потвърждение, че съответните Национални Компетентни Органи са били уведомени за КДСБ.

9. Трябва да се избягват всякакви коментари или описания, които да:

а) служат за понижаване на нивото на риска по неподходящ начин

б) рекламират продукти или услуги. 

10. Данни за контакт, предназначени за потребителите, как и къде да се свържат с оторизирано лице.

Може да бъде включен формуляр за данни на получателя (който е особено полезен за целите на контрол от страна на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ).

Като се следват горепосочените препоръки ще се подобри яснотата на СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА. Това ще намали вероятността Националните Компетентни Органи да изискват ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ да издават ревизирани СЪОБЩЕНИЯ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА или НКО да издават отделни съобщения. 

Приложение 5 дава образец на СЪОБЩЕНИЕТО ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА.

6. ОТГОВОРНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН.

Националният Компетентен Орган трябва да потвърди получаването на доклада на лицето, което го изпраща.

Националният Компетентен Орган трябва да оцени доклада в консултация с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ако е необходимо (вж. секция 5.2 и 5.3), съветва го когато е уместно и се намесва, при необходимост.

6.1 ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СЛЕД ДОКЛАД ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ИЛИ ДРУГИ СИСТЕМИ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ

Доклад, който отговаря на критериите на раздел 5.1.1, получен от Националния Компетентен Орган и по системата за докладване от Потребител или друг източник, ще бъде копиран и изпратен до Производителя без забавяне или превод. При това, трябва да се запази конфиденциалността на данните на пациента.

След като ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е бил информиран по този начин и е преценил, че събитието отговаря на трите основни критерия за докладване от раздел 5.1.1, последващата процедура е същата, като описаната в раздел 5 на това ръководство.

6.2 ОЦЕНКА НА РИСКА И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ

6.2.1. ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Оценката на риска на един ИНЦИДЕНТ или КДСБ може да включва следното, когато е приложимо:

· Допустимост на риска, като се вземат предвид следните критерии: причинност (отношението причина/следствие), техническа/друга причина, вероятността за възникване на проблем, честота на употреба, възможността да се открие, вероятността за възникване на ВРЕДА, сериозността/тежестта на ВРЕДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и полза от продукта, изискванията на хармонизираните европейски стандарти, принципите за безопасност на директивите за медицински изделия (вж. анекс 1, клауза 2 на директивите 93/42/ЕЕС и 98/79/ЕС и клаузи 5 и 6 на директива 90/385/ ЕЕС), потенциален ПОТРЕБИТЕЛ (И), засегнато население и т.н.

· Необходимостта от коригиращо действие (какво точно)

· Адекватността на предложените или вече предприети от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ мерки.

Тази оценка трябва да се направи в сътрудничество с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

6.2.2 НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОСЛЕДВАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ. 

Националният Компетентен Орган обикновено наблюдава проучването, което се извършва от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Националният Компетентен Орган, може да се намеси по всяко време. Такава намеса трябва да се извършва след консултация с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, където е възможно. 

Аспектите на проучването на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, които могат да се наблюдават, включват например:

· Курс (посоката на проучването)

· Провеждане (как се провежда проучването)

· Напредъка на проучването (колко бързо се провежда проучването)

· Резултат (дали резултатите от анализа на изделието са задоволителни)

Фактите, които могат да се окажат необходими да се включат са:

· Броя на засегнатите изделия

· Продължителността време, през което са на пазара

· Детайлите относно направените промени в дизайна

Може да се окаже необходима връзката с: 

· Нотифицираните органи (участващи в оценяването, водеща до СЕ-маркиране)

· ПОТРЕБИТЕЛ (и)

· Други компетентни органи

· Други независими органи, места за тестване и т.н.

Компетентните органи също може да наблюдават опита с употребата на изделията от един и същи тип (напр., всички дефибрилатори или всички спринцовки), но произведени от различни ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Те тогава ще могат да предприемат хармонизирани мерки, приложими към всички изделия от този тип. Това може да включва, например, започване на обучение на ПОТРЕБИТЕЛЯ или предложение за ре-класификация.

6.2.3. ДЕЙСТВИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

За комбинирани продукти лекарствен продукт-медицинско изделие, регулирани според директивите за медицинските изделия, Националният Компетентен Орган, получил доклада за ИНЦИДЕНТА, трябва да установи връзка с всякакви други съответни Национални Компетентни Органи или ЕМЕА, ако е необходимо.

Националният Компетентен Орган трябва да предприеме координиращи действия, за да осигури извършването на проучване при положение, че в него са включени няколко ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Националният Компетентен Орган трябва да предприеме координиращи действия за да осигури извършването на проучване, ако са включени няколко ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Действията на Националния Компетентен Орган, които са резултат от доклад на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или на УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ могат да включват, например:

· Без по-нататъшно действие

· Събиране на повече информация (например: възлагане на независими доклади);

· Изготвяне на препоръки към ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ (напр. да подобрят информацията, идваща с изделието);

· Да поддържат информираността на Комисията или другите Компетентни Органи (напр. за КДСБ или други действия, които трябва да бъдат предприети). Информацията може да бъде под формата на Доклад на Националния Компетентен Орган (вж. приложение 6) или подобни;

· Консултация със съответния Нотифициран Орган по въпроси, отнасящи се до оценката на съответствието;

· Консултация с Комисията (например: ако се смята, че е необходима промяна в класификация на изделието)

· По-нататъшни препоръки към ПОТРЕБИТЕЛЯ(ИТЕ);

· Всяко друго действие, което да допълни действията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

6.3. КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

6.3.1 ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО Е НЕОБХОДИМ КООРДИНИРАЩ НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Компетентните органи трябва да определят един Национален Компетентен Орган при следните обстоятелства:

· Когато ИНЦИДЕНТИ от подобен вид се появят в повече от една страна, в рамките на ЕИП и Швейцария;

· КДСБ, проведени в повече от една страна в рамките на ЕИП и Швейцария, независимо дали се е появил ИНЦИДЕНТ, който трябва да се докладва.

· Информация относно КДСБ, проведено извън ЕИП и Швейцария, когато е неустановено дали КДСБ засяга страните-членки в ЕИП и Швейцария или не, напр. издаден доклад от Национален Компетентен Орган извън ЕИП и Швейцария (GHTF SG2) или информация, публикувана на уеб-сайта на Компетентен Орган извън ЕИП и Швейцария.

6.3.2 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КООРДИНИРАЩ НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Координиращ Национален Компетентен Орган трябва да бъде онзи, който е отговорен за ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или неговия УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, освен ако има друго споразумение между Компетентните Органи, напр. НКО,

· който има особено голям интерес за консултиране на другите КО или вече е предприел проучване на ИНЦИДЕНТА и поради това инициира координацията.

· е в страната, където е установен НО, извършил оценка на съответствието. 

6.3.3. ЗАДАЧИ НА КООРДИНИРАЩИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Координиращият Национален Компетентен Орган трябва, където е уместно:

· Да информира ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, другите засегнати Национални Компетентни Органи, както е описано в 6.3.1 и Комисията за това, че поема ръководството;

· Да координира и наблюдава проучването с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от името на другите Национални Компетентни Органи;

· Да се консултира с Нотифицирания Орган, извършил оценяването довело до СЕ-маркирането и да координира дейността с други Национални Компетентни Органи в ЕИП и Швейцария;

· Да обсъди с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ принципите на, нуждата от и обстоятелствата относно коригиращи действия, които трябва да се предприемат в ЕИП и Швейцария;

· Да постигне споразумение, където това е възможно, с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и между Националните Компетентни Органи, относно прилагането на унифицирано КДСБ във всички засегнати европейски страни;

· Да изпраща обратна информация на Компетентните Органи и Комисията, относно заключенията от запитания на държавите от ЕИП и Швейцария, напр. по отношение на многобройни ИНЦИДЕНТИ в различни държави, които не са довели до коригиращи действия, най-късно до приключването на файла/случая; ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ще бъде информиран според раздел 6.4;

· Да постигне съгласие с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно съдържанието и периодичността на ОБОБЩЕНИТЕ ДОКЛАДИ за ИНЦИДЕНТИТЕ, обект на КДСБ;

· Да разпространи информацията относно закриването на файла/случая.

Подобно споразумение за координация не трябва да засяга правата на Националния Компетентен Орган да извършва собствено наблюдение или проучване, или да инициира действия в собствената си страна, в съответствие с разпоредбите на съответните директиви. Като прави това, Координиращия Национален Компетентен Орган и Комисията трябва да бъдат в течение на тези дейности. 

6.3.4 ЗАЩИТНА КЛАУЗА

Прилагането на Системата за безопасност на медицинските изделия не засяга отговорностите на страните-членки, заложени в защитната клауза (член 7 на ДАИМИ, член 8 на ДМИ, и член 8 на ДИВДМИ).

Процедурите по защитната клауза остават приложими независимо от Системата за безопасност на медицинските изделия.

6.3.5 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Трябва да се разпространява информация между Националните Компетентни Органи и да се изпрати копие до Комисията когато:

А) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ извърши КДСБ;

Б) Един Национален Компетентен Орган изиска от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ да извърши КДСБ или да направи промени в КДСБ, които вече са започнати от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ;

В) Съществува сериозен риск за сигурността на пациенти или други ПОТРЕБИТЕЛИ, но все още не е определено коригиращо действие, независимо, че се обсъждат мерки;

Г) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не е изготвил окончателен доклад навреме.

Тази информация се нарича Доклад на Националния Компетентен Орган (ДНКО).

Националните Компетентни Органи трябва да преценят, дали даден ПРОИЗВОДИТЕЛ е предприел коригиращо действие, което не се счита за съществено, да защити сигурността на пациентите или ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. При тези обстоятелства може да не е необходим ДНКО. В случай на съмнение Националния Компетентен Орган трябва да има готовност да разпространи ДНКО. 

Доклад относно А) трябва да се разпространява от Националния Компетентен Орган, отговорен за ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или неговия УПЪЛНОМОЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ. 

Доклад относно Б), В) и Г) трябва да се разпространява от Националния Компетентен Орган, като се изискват КДСБ или промени в КДСБ или идентифициране на сериозния риск и обмисляне на мерките, или съответно очакване на окончателен доклад.

Докладът трябва да се разпространи от НКО ВЕДНАГА (без необосновано забавяне), но не по-късно от 14 работни дни, след като бъде уведомен от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Препоръчаният формат за разпространение на информацията между Национални Компетентни Органи и Комисията, е даден в приложение 6 и документ GHTF SG2 N79 с малки промени. 

Докладът на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ може да се разпространява заедно с доклада на Компетентния Орган. Препоръчва се страните-членки да използват EUDAMED като предпочитано средство за обмен на ДНКО.

В ДНКО трябва да се посочи подходящата “причина за доклада”. Националните Компетентни Органи, получаващи докладите трябва да обърнат особено внимание на “причината за доклада”, както и на всякакви “препоръки” направени от Националния Компетентен Орган, издаващ доклада. Много доклади могат да не изискват незабавно последващо действие. 

Там където е възможно, Националните Компетентни Органи трябва да отправят запитвания свързани с проучването, произтичащи от доклада на Националния Компетентен Орган, осигуряващ съобщението, който ще координира комуникацията с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ или Нотифицирания орган. 

Докладите на НКО са предназначени за разпространение само между Националните Компетентни Органи и Комисията и не се разпространяват до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или заинтересованите страни, освен ако друго не е изрично записано в националните разпоредби и практики (член 20 на ДМИ и член 19 на ДИВДМИ).

Компетентните органи трябва, там където е уместно, да се консултират с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, при изготвянето на ДНКО и трябва да информират ПРОИЗВОДИТЕЛЯ когато се издава ДНКО.

6.3.6 РАЗПРОСТАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ИЗВЪН Националните КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ от Национален Компетентен Орган.

Националният Компетентен Орган трябва внимателно да обмисли начина на комуникация, проектът и разпространението на информация. При изготвянето на съобщения и при избора на средствата, чрез които да бъде изпратено съобщението, трябва да се обмислят възможните положителни и отрицателни резултати от информацията, която ще се разпространява.

Когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ предварително е информирал един или множество Национални Компетентни Органи за началото на КДСБ (вж. раздел 5.4), тази информация трябва да е конфиденциална за Националния Компетентен Орган, докато не стане публична.

По принцип, трябва да се дава предпочитание на съобщение изпратено директно на практикуващия медицински специалист или заинтересованите лечебни/здравни заведения, пред комуникация с обществеността.

В някои случаи може да е необходимо разпространение на информация директно на обществеността, например за да се препоръча пациентите или ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да влязат в контакт с медицински специалист за по-нататъшни, по-специфични съвети.

Където е уместно се препоръчва комуникацията да включва указание, че е необходима консултация с практикуващите лекари или други специалисти в здравеопазването и че информацията е предназначена само за професионалисти-медици.

Трябва да се обмисли изготвянето на съобщение в пресата, което да се използва от всички Национални Компетентни Органи.

Горепосочените съображения също са приложими към разпространението на информация от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в консултация с Националните Компетентни Органи.

Общуването със средствата за комуникация трябва да се координира, където е уместно, между ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и Националните Компетентни Органи.

6.4 ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО

Националният Компетентен Орган трябва да изготви досие на окончателния доклад на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и да направи всички необходими наблюдения. След това проучването може да бъде обявено за “завършено”.

Ако самият Национален Компетентен Орган извърши проучването, ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ, (там където е уместно, и други Национални Компетентни Органи) трябва да бъдат информирани за хода и резултатите му. 

Трябва да се направи копие на окончателния доклад на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за всеки Национален Компетентен Орган, който е бил уведомен за първоначалния доклад от Национален Компетентен Орган.

Националният Компетентен Орган трябва да информира ПРОИЗВОДИТЕЛЯ когато проучването е завършено или ако Националния Компетентен Орган не изисква проучване от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (забележка: това не изключва проучване от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ като част от текущите му процедури по осигуряване на качеството).

Записите на доклади за ИНЦИДЕНТИ трябва да се пазят, за да се осигури ползването им, когато е необходимо (проучването започва отново) и да подпомогне системите за анализ на тенденциите.

7 РОЛЯ НА Нотифицирания ОРГАН

Макар че Нотифицираните Органи не играят ключова оперативна роля в Системата за безопасност на медицинските изделия, като цяло дейностите по Система се подкрепя от Нотифицирания Орган в следните аспекти:

· Оценка на процедурите по безопасност

· Одит на прилагането на процедурите по безопасност, и връзките с другите системи, напр. Коригиращо и Превантивно Действие, КДСБ

· Оценка на въздействието на издадените сертификати върху безопасността 

· Връзка с Националния Компетентен Орган, когато е необходимо, напр. специфични проучвания/одити при изискване от страна на Националния Компетентен Орган.

По-нататъшно ръководство в тези области се осигурява от документите на Notified Bodies Operation Group или Notified Body Recommendations.

8 РОЛЯ НА КОМИСИЯТА

Комисията осигурява подходящата координация и сътрудничество между Kомпетентните Oргани и всички страни-членки с цел Системата за безопасност на медицинските изделия да дава висока степен на защита на здравето и безопасността на пациентите и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

· С цел осигуряване на общо разбиране и общ подход при идентификацията и разрешаването на случаите на безопасност, Комисията ще:

· Улеснява обмена на опит и добри практики между Националните Компетентни Органи на страните-членки;

· Улеснява обмена на съответната информация чрез подходящата система за обмен на информация;

· Там където е уместно, в сътрудничество с Националните Компетентни Органи ще развива и организира програми за обучение.

9 РОЛЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Няма юридическо изискване в директивите, което да задължава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да играят активна роля в Системата за безопасност. Но с цел успешното функциониране на Системата за безопасност, е жизнено важно тяхното участие. Именно чрез ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ се информират за предполагаемите ИНЦИДЕНТИ и чрез тясното им сътрудничество се осъществява приложението на КДСБ.

Участието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се насърчава чрез поддържане на връзка между ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Приложение 9 дава информация за някои ключови области, в които ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да насърчава контакта с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Контакта може да бъде подпомаган чрез участието на Националните Компетентни Органи.

ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1 Приложение 1 

ПРИМЕРИ ЗА ИНЦИДЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДОКЛАДВАНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Следните примери са само илюстративни и са насока за ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, при определяне дали трябва да се изготви доклад до Национален Компетентен Орган. Примерите са предназначени да покажат, че съществува важен елемент на преценка при вземане на решение да се докладва.

1. Пациент умира след като е използвал дефибрилатор и съществува индикация за наличието на проблем с дефибрилатора. ИНЦИДЕНТЪТ трябва да се докладва.

2. Пациент получава изгаряне по време на прилагане, в съответствие с инструкциите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, на хирургична диатермия. Ако изгарянето е значително, трябва да се докладва, тъй като обикновено не се очаква подобно значително влошаване на здравословното състояние.

3. Инфузионна помпа спира, поради неправилно функциониране на помпата, но не дава подходящия сигнал; не следва нараняване на пациента. Това трябва да се докладва, тъй като в различна ситуация е могло да причини сериозно влошаване на здравословното състояние.

4. Инфузионна помпа дава неправилна доза, поради несъответствие между помпата и използвания инфузионен набор. Ако комбинацията от помпата и използвания набор е в съответствие с инструкциите за употреба или на помпата, или на набора, тогава ИНЦИДЕНТЪТ трябва да се докладва.

5. Аортен балонен катетър пропуска поради неправилно боравене с изделието при употребата, което поражда потенциално опасна за пациента ситуация. Смята се, че неправилното боравене се дължи на непълнота в инструкцията за употреба.

6. Катетър се счупва при поставянето му, без да се предполага неправилно боравене. Счупването се наблюдава в такава позиция, че може лесно да се изтегли счупената част. Това обаче е щастливо стечение на обстоятелствата тъй като, ако катетърът се счупи в различна позиция, тогава би се наложила хирургична намеса за изваждането на счупената част.

7. Намерени са парченца стъкло във флакон с контактни лещи.

8. Открит е дефект в една (дотогава неотворена) мостра от партида дезинфекционен разтвор за контактни лещи, което може да причини микробен кератит при някои пациенти. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ започва КДСБ на тази партида. КДСБ трябва да се докладва.

9. След изтичане на годността на пейсмейкър се губи чувствителността му. Индикаторът за избирателна замяна не реагира навреме, въпреки че е трябвало, според спецификациите на изделието. Този ИНЦИДЕНТ трябва да се докладва.

10.  При рентгеново изследване на съдовата система, рамото на апарата неконтролируемо се движи. Пациентът е ударен от модула за увеличаване на изображението и носът му е бил счупен. Системата е била инсталирана, поддържана и използвана според инструкциите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Този ИНЦИДЕНТ трябва да се докладва.

11. Налага се преждевременен преглед на ортопедичен имплантат поради разхлабването му. Независимо, че не е изяснена причината, този ИНЦИДЕНТ трябва да се докладва

12.  ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на пейсмейкър открива софтуерена грешка в пуснат на пазара пейсмейкър. Първоначалната оценка определя като непряк/индиректен/малко вероятен риска от сериозно влошаване на здравословното състояние. В последствие когато ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ извършва нова оценка на риска и при последващ анализ на резултатите от нарушената функция се потвърждава, че вероятността да се появи сериозно влошаване на здравословното състояние не е малка. Това трябва да се докладва.

13.  При извършване на тест за износване на пусната на пазара биопротеза на сърдечна клапа се наблюдава по-ранно влошаване на функциите, което би довело до риск за общественото здраве.

14.  ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ не дава достатъчно информация за методите на почистване на хирургични инструменти за многократна употреба при мозъчна операция, независимо от явния риск от предаване на CJD.

15.  ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ пуска на пазара тест ленти за кръвна захар неотговарящи на спецификацията. Пациент използва лентите, според инструкциите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, но тестът показва неточни стойности, прилагане на неадекватна доза инсулин, което води до хипогликемичен шок и хоспитализация. ИНЦИДЕНТЪТ трябва да се докладва.

16. Потребител докладва неправилно определяне на аналитични резултати от автоматичен анализатор в кодове на пациент. Оценката може да доведе до повторна поява на ефекта и показва, че при определени обстоятелства може да се появи разминаване на данните. Поради разминаване на данните пациент страда от неправилно лечение. ИНЦИДЕНТЪТ трябва да се докладва.

17.  По време на експлоатация на анализатор за самотестуване на пациенти се открива, че се е разхлабил винт, който поставя модула за загряване на анализатора в точната позиция. Поради този факт, може измерването да се извърши при неподходяща температура, което би довело до отчитане на погрешни резултати. Тъй като това може да доведе до неправилно лечение, случая трябва да се докладва.

18.  По време на тестване на стабилността на CRP тест, вътрешният контрол по качеството показва, че след няколко месечно съхранение, са измерени погрешни повишени стойности на неонатални проби. Това може да доведе до неправилно поставяне на диагноза за наличие на възпалително заболяване и до погрешно лечение на пациента. Това трябва да се докладва.

10.2 Приложение 2 

ЧАСТИ ОТ ДИРЕКТИВИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО “БЕЗОПАСНОСТТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ”

I. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/385/ЕЕС ОТ 20 ЮНИ 1990 Г. ПРИЛАГАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ, ОТНОСНО АКТИВНИТЕ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ (даими).
А. Член 8

1. Страните-членки предприемат необходимите стъпки, за да може информацията относно инцидентите, посочени по-долу, до която имат достъп да бъде записана и оценена централизирано:

а) всяко влошаване на характеристиките и действието на изделията, както и неточности в инструкциите на листовката, които могат да доведат или са могли да доведат до смъртта на пациента или до  влошаване на здравословното състояние;

б) всяка техническа или медицинска причина, която води до изтегляне на изделието от пазара от производителя.

2. Страните-членки незабавно информират, без да нарушат изискванията на член 7, Комисията и другите страни-членки за действията, посочени в параграф 1 и за необходимите предприети или планирани мерки.

В. Анекси 2,4 и 5

Откъси:

Предприемане действия от страна на производителя за създаване и поддържане на осъвременена постмаркетинговата система за наблюдение. Предприетото действие включва задължение от страна на производителя да уведоми компетентните органи за следните инциденти незабавно след появата им:

а) всяко влошаване на характеристиките или действието на изделие, както и неточности в инструкциите за употреба, които могат да доведат или са могли да доведат до смъртта на пациент или до влошаване на здравословното му състояние;

б) всяка техническа или медицинска причина, която води до изтегляне от производителя, на изделие от пазара.

II. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/42/ЕЕС от 14 юни 1993 г. ОТНОСНО МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ (ДМИ)
А. Член 10: Информация относно инциденти, появили се след пускането на изделието на пазара

1. Страните-членки предприемат необходимите стъпки, за да може всяка получена информация в съответствие с разпоредбите на тази директива, относно инцидентите споменати по-долу, засягащи изделия от класове I, IIa, IIb и III, да бъде централизирано записана и оценена:

а) всяко неправилно функциониране или влошаване на характеристиките и/или действието на изделията, както и неточности в инструкциите за употреба, които пряко или непряко могат да доведат или са могли да доведат до смъртта на пациент, потребител или друго лице, или до влошаване на здравословното състояние;

б) всяка техническа или медицинска причина, свързана с характеристиките или действието на изделие по причини, посочени в точка (а), което води до системно изтегляне на изделие от един и същ тип от страна на производителя.

2. Когато страна-членка изисква практикуващите медицински специалисти или медицински институции да информират компетентните органи за инциденти, споменати в параграф 1, страната-членка предприема необходимите стъпки, за да може производителят на съответното изделие или неговия установен в Общността упълномощен представител, да бъдат информирани за инцидента.

3. След извършване на оценката, по възможност заедно с производителя, страната-членка незабавно трябва да информира Комисията, без да наруши изискванията на член 8, и другите страни-членки за инциденти, посочени в параграф 1, за които са предприети или са планирани мерки.

Б) Анекси II, IV, V, VI, и VII
Откъси:

Производителят да създаде и поддържа осъвременена системна процедура за преглед на опита натрупан от изделията в след-производствената фаза и за прилагане на подходящи средства за извършване на необходими коригиращи действия, като вземе предвид естеството и рисковете, свързани с продукта. Предприетите мерки трябва да включват задължение производителят да уведоми компетентните органи за следните инциденти незабавно след като научи за тях:

а) всяко неправилно функциониране или влошаване на характеристиките и/или действието на изделията, както и неточности в инструкциите за употреба, които пряко или непряко могат да доведат или са могли да доведат до смъртта на пациент, потребител или друго лице, или до влошаване на здравословното състояние;

б) всяка техническа или медицинска причина, свързана с характеристиките или действието на изделие по причини, посочени в точка (а), което води до системно изтегляне на изделие от един и същ тип от страна на производителя.

III. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 98/79/ЕС от 27 октомври 1998 за ин витро диагностичните медицински изделия (дивдми).
А. Член 11: Процедура по безопасността

1. Страните-членки предприемат необходимите стъпки за да може информацията, до която имат достъп относно инцидентите, в съответствие с разпоредбите на тази директива, по отношение на медицинските изделия със СЕ-маркировка, да бъдат записани и оценени централизирано:

а) всяко неправилно функциониране или влошаване на характеристиките и/или действието на изделията, както и неточности в инструкциите за употреба, които пряко или непряко могат да доведат или са могли да доведат до смъртта на пациент, потребител или друго лице, или до влошаване на здравословното състояние;

б) всяка техническа или медицинска причина, свързана с характеристиките или действието на изделие по причини, посочени в точка (а), което води до системно изтегляне на изделие от един и същ тип от страна на производителя.

2. Когато страна-членка изисква практикуващите медицински специалисти или медицински институции или организаторите на системи за външна оценка на качеството да информират компетентните органи за инциденти, споменати в параграф 1, страната-членка предприема необходимите стъпки, за да може производителят на съответното изделие или неговия УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, да бъдат информирани за инцидента.

3. След извършване на оценката, и по възможност заедно с производителя, страната-членка незабавно трябва да информира Комисията, без да наруши изискванията на член 8, и другите страни-членки за инциденти, посочени в параграф 1, за които са предприети или са планирани необходимите мерки, включително и възможното изтегляне от пазара.

4. Там където, в контекста на уведомлението, посочено в член 10, изделието със СЕ-маркировка, за което се отнася уведомлението, е “нов” продукт, производителят трябва да отбележи този факт в уведомлението. Компетентният орган, уведомен по този начин, може по всяко време в следващите две години и по основателни причини да изисква производителят да подаде доклад за натрупания опит с изделието, след като е пуснато на пазара. 

5. Страните-членки трябва, при поискване да информират другите страни-членки относно информацията, посочена в т. 1 до 4. Процедурите по прилагането на този член ще бъдат приети в съответствие с процедурата, описана в член 7(2).

В. Анекси II, IV, VI, и VII
Откъси:

Производителят ще създаде и поддържа осъвременена системна процедура за преглед на опита натрупан от изделията в след-производствената фаза и за прилагане на подходящи средства за извършване на необходими коригиращи действия, като вземе предвид естеството и рисковете, свързани с продукта. Предприетите мерки трябва да включват задължение производителят да уведоми компетентните органи за следните инциденти незабавно след като научи за тях:

а) всяко неправилно функциониране или влошаване на характеристиките и/или действието на изделията, както и неточности в инструкциите за употреба, които пряко или непряко могат да доведат или са могли да доведат до смъртта на пациент, потребител или друго лице, или до влошаване на здравословното състояние;

б) всяка техническа или медицинска причина, свързана с характеристиките или действието на изделие по причини, посочени в точка (а), което води до системно изтегляне на изделие от един и същ тип от страна на производителя.

10.3 Приложение 3. 

ФОРМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ИНЦИДЕНТ С МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

	
	
	Report Form 

Manufacturer’s Incident Report

Medical Devices Vigilance System

(MEDDEV 2.12/1 rev 6)


Version E2.01

2009-12-11 

	1. Административна информация  

Administrative information


	Получател (Име на НКО)

Recipient (Name of NCA)


	Stamp box

	Адрес на националния компетентен орган 

Address of national competent authority


	

	Дата на доклада 

Date of this report

	

	Референтен номер, определен от производителя 

Reference number assigned by the manufacturer

	

	Референтен номер, определен от НКО 

Reference number assigned by NCA 

	

	Вид на доклада 

Type of report

	 FORMCHECKBOX 

Първоначален доклад 

Initial report

	 FORMCHECKBOX 
 
Последващ доклад  

Follow-up report

	 FORMCHECKBOX 
 
Обединени първоначален и окончателен доклади  

Combined initial and final report

	 FORMCHECKBOX 
 
Окончателен доклад 

Final report

	Инцидентът представлява ли сериозна заплаха за общественото здраве?  

Does the incident represent a serious public health threat?

	 FORMCHECKBOX 
 
Да  

Yes

	 FORMCHECKBOX 
 
Не  

No

	Категоризиране на инцидента  

Classification of incident

	 FORMCHECKBOX 
 
Смърт  

Death 

	 FORMCHECKBOX 
 
Неочаквано сериозно влошаване на здравословното състояние, сериозна заплаха за общественото здраве 

Unanticipated serious deterioration in state of health, serious public health threat

	 FORMCHECKBOX 
 
Всички други докладвани инциденти  

All other reportable incidents

	Посочете до кои други НКО е изратен този доклад  

Identify to what other NCAs this report was also sent

	     


	2 Информация за подателя на доклада 

Information on submitter of the report

	Статут на докладващия  

Status of submitter

	 FORMCHECKBOX 

Производител 

Manufacturer

	 FORMCHECKBOX 

Упълномощен представител на територията на ЕИП и Швейцария  

Authorised representative within EEA and Switzerland

	 FORMCHECKBOX 

Други (определете ролята)

Others (identify the role): 


	3 Информация за производителя 

Manufacturer information

	Име 

Name

	

	Име на лице за контакт 

Contact name

	

	Адрес  

Address

	

	Пощенски код  

Postcode
	Град  

City

	
	

	Телефон 

Phone
	Факс 

Fax

	
	

	E-mail
	Държава  

Country

	
	


	4 Информация за упълномощения представител  

Authorised Representative Information

	Име на Упълномощения представител 

Name of the Authorised Representative 

	

	Лице за контакт на Упълномощения представител 

The Authorised Representative’s contact person 

	

	Адрес  

Address 

	

	Пощенски код  

Postal code
	Град 

City

	
	

	Телефон 

Phone
	Факс  

Fax

	
	

	E-mail
	Държава 

Country

	
	


	5 Информация за подателя на доклада 

Submitter’s information 

	Име на подателя  

Submitter’s name

	

	Име на лице за контакт  

Name of the contact person 

	

	Адрес  

Address 

	

	Пощенски код  

Postal code
	Град 

City

	
	

	Телефон  

Phone
	Факс  

Fax

	
	

	E-mail
	Държава 

Country

	
	


	6 Информация за медицинското изделие 

Medical device information

	Клас 

Class

	 FORMCHECKBOX 
 
АИМИ Активни импланти 
           AIMD Active implants
 FORMCHECKBOX 
 
МИ Клас ІІІ / MDD Class III
 FORMCHECKBOX 
 
МИ Клас ІІb / MDD Class IIb
 FORMCHECKBOX 
 
МИ Клас ІІа / MDD Class IIa
 FORMCHECKBOX 
 
МИ Клас І / MDD Class I
	 FORMCHECKBOX 

ИВДМИ Приложение І Списък А / IVD Annex II List A

 FORMCHECKBOX 

ИВДМИ Приложение І Списък Б / IVD Annex II List B

 FORMCHECKBOX 
 
ИВДМИ  за самотестуване / IVD Devices for self-testing

 FORMCHECKBOX 
 
ИВДМИ Други / IVD General

	Номенклатурна система (за предпочитане GMDN) 

Nomenclature system (preferable GMDN) 
	Номенклатурен код 

Nomenclature code

	
	

	Номенклатурен текст 

Nomenclature text 

	

	Търговско име/търговска марка/марка 

Commercial name/brand name/make

	

	Номер на модела 

Model number


	каталожен номер  

catalogue number 

	
	

	Сериен номер(а) (ако е приложимо)

Serial number(s) (If applicable)
	Лот/партиден номер(а) (ако е приложимо)

lot/batch number(s) (If applicable)


	
	

	Номер на софтуерната версия (ако е приложимо ) 

Software version number (if applicable)

	

	Дата на производство 

Device Mfr date
	Дата на изтичане на срока на годност 

Expiry date

	
	

	Дата на имплантиране (само за импланти)  

Implant date (For implants only)
	Дата на експлантиране (само за импланти) 

Explant date (For implants only)

	
	

	Продължителност на имплантирането (Само за импланти. Попълва се, когато не са известни точните дати на имплантиране и експлантиране) 

Duration of implantion. (For implants only. To be filled if the exact implant and explant dates are unknown)

	

	Принадлежности/свързани изделия (ако е приложимо) 

Accessories/associated device (if applicable)

	

	Нотифициран орган (НО) идентификационен номер

Notified body (NB) ID- number

	


	7 Информация за инцидента 

Incident information

	Дата на инцидента  

Date of incident occurred

	

	Кратко описание на инцидента  

Incident description narrative

	

	Референтен номер на доклада на потребителя, ако е приложимо  

User facility report reference number, if applicable

	

	Дата на уведомяване на производителя  

Manufacturer’s awareness date

	

	Брой на засегнати пациенти (ако е известен)  

Number of patients involved (if known)
	Брой на засегнати изделия (ако е известен)  

Number of medical devices involved (if known)

	
	

	Настоящо местонахождение на изделлието (ако е известно) 

Medical device current location/disposition (if known)

	

	Лице, прилагало медицинското изделие по време на инцидента (изберете) 

Operator of the medical device at the time of incident (select one)

	 FORMCHECKBOX 
 медицински специалист / Healthcare Professional
 FORMCHECKBOX 
 пациент / Patient
 FORMCHECKBOX 
 друг / Other

	Употреба на медицинското изделие (изберете от посочения списък)  

Usage of the medical device (select from list below)

	 FORMCHECKBOX 
 първоначална употреба / initial use
 FORMCHECKBOX 
 повторна употреба на изделие за еднократна употреба / reuse of a single use medical device
 FORMCHECKBOX 
 повторна употреба на изделие за многократна употреба / reuse of a reusable medical device
 FORMCHECKBOX 
 след поправка/преработка / re-serviced/refurbished

 FORMCHECKBOX 
 други / other 
 FORMCHECKBOX 
 проблемът е установен преди употреба / problem noted prior use


	8 Информация за пациента  

Patient information

	Състояние на пациента след инцидента  

Patient outcome

	

	Приложени терапевтични действия в лечебното заведение по отношение на пациента 

Remedial action taken by the healthcare facility relevant to the care of the patient

	

	Пол, ако е известно 

Gender, if applicable

	 FORMCHECKBOX 

Женски 
 FORMCHECKBOX 

Мъжки  

         Female                             Male

	Възраст на пациента по време на инцидента, ако е известно 

Age of the patient at the time of incident, if applicable
	единици

units

	
	 FORMCHECKBOX 

Години 
 FORMCHECKBOX 

Месеци   FORMCHECKBOX 
    Дни

          Years                months           days                        

	Тегло в килограми, ако е известно  

Weight in kilograms, if  applicable 

	


	9 Информация за лечебното заведение  

Healthcare facility information

	Име на лечебното заведение 

Name of the healthcare facility

	

	Лице за контакт в лечебното заведение  

Contact person within the facility

	

	Адрес  

Address 

	

	Пощенски код  

Postal code
	Град  

City

	
	

	Телефон  

Phone
	Факс  

Fax

	
	

	E-mail
	Държава 

Country

	
	


	10 Предварителни коментари на производителя (Първоначален/ Проследяващ доклад) Manufacturer’s preliminary comments (Initial/Follow-up report)

	Предварителни анализи на производителя 

Manufacturer’s preliminary analysis

	

	Първоначални коригиращи/превантивни действия, предприети от производителя  

Initial corrective actions/preventive actions implemented by the manufacturer 

	

	Очаквана дата на следващия доклад  

Expected date of next report

	


	11 Окончателни резултати от проучването на производителя (Окончателен доклад)  

Results of manufacturers final investigation (Final report)

	Резултати от анализа на изделието, проведен от производителя  

The manufacturer’s device analysis results

	

	Лечение/коригиращо/превантивно действие/Коригиращи Действия, Свързани с Безопасността (КДСБ) Remedial action/corrective action/preventive action/Field Safety Corrective Action


	

	Времеви график за прилагане на оределените действия  

Time schedule for the implementation of the identified action

	

	Окончателен коментар на производителя  

Final comments from the manufacturer

	

	Допълнителни проучвания  

Further investigations

	

	Информиран ли е производителят за подобни инциденти с този тип медицински изделия по подобна причина? 

Is the manufacturer aware of similar incidents with this type of medical device with a similar root cause?

	 FORMCHECKBOX 

Да                       FORMCHECKBOX 

  Не 

         Yes
No

	Брой подобни инциденти  

Number of similar incidents

	

	Ако е да, уточнете в кои държави и референтните номера на докладите за инциденти 

If yes, state in which countries and the report reference numbers of the incidents

	     

	Само при окончателен доклад. Медицинското изделие е разпространено в следните държави:  

For final report only. The medical device has been distributed to the following countries:

	в държавите от ЕИП и Швейцария 

within EEA and Switzerland:
 FORMCHECKBOX 
 AT
 FORMCHECKBOX 
 BE
 FORMCHECKBOX 
 BG
 FORMCHECKBOX 
 CH
 FORMCHECKBOX 
 CY
 FORMCHECKBOX 
 CZ
 FORMCHECKBOX 
 DE
 FORMCHECKBOX 
 DK 
 FORMCHECKBOX 
 EE
 FORMCHECKBOX 
 ES

 FORMCHECKBOX 
 FI
 FORMCHECKBOX 
 FR
 FORMCHECKBOX 
 GB
 FORMCHECKBOX 
 GR
 FORMCHECKBOX 
 HU
 FORMCHECKBOX 
 IE
 FORMCHECKBOX 
 IS
 FORMCHECKBOX 
 IT
 FORMCHECKBOX 
 LI
 FORMCHECKBOX 
 LT

 FORMCHECKBOX 
 LU
 FORMCHECKBOX 
 LV
 FORMCHECKBOX 
 MT
 FORMCHECKBOX 
 NL
 FORMCHECKBOX 
 NO
 FORMCHECKBOX 
 PL
 FORMCHECKBOX 
 PT
 FORMCHECKBOX 
 RO
 FORMCHECKBOX 
 SE
 FORMCHECKBOX 
SI

 FORMCHECKBOX 
SK

Кандидат членки  

Candidate Countries:

 FORMCHECKBOX 
 HR
 FORMCHECKBOX 
 TR

 FORMCHECKBOX 
 всички държви от ЕИП, кандидат членки и Швейцария  

All EEA, candidate countries and Switzerland

Други  

Others:




	12 Коментари  

Comments

	


С подаването на този доклад производителят и/или упълномощеният представител или Националният Компетентен Орган не претендира, че съдържанието на доклада е пълно и прецизно, че описаното по-горе медицинско изделие/я има някакъв дефект и/или че това медицинско изделие/я е причинило или довело до смърт или влошаване на здравословното състояние на дадено лице.

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and/or authorized representative or the national competent authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.


………………………………………………………

Подпис  

Signature
     
     
     
Име 
Град 
Дата 

Name
City 
Date

Декларирам, че предоставената по-горе инфомация е вярна 

I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

10.4. Приложение 4

ЕВРОПЕЙСКА ФОРМА ЗА ДОКЛАД НА Коригиращи Действия Свързани с Безопасността

ФОРМА ЗА ДОКЛАД НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА

V.05/07 
	
	
	Report Form 

Field Safety Corrective Action 

Medical Devices Vigilance System

(MEDDEV 2.12/1 rev 5)


	1. Административна информация

Administrative information
Предназначен за: 

Destination

	Име на Националния Компетентен Орган (НКО)

Name of national competent authority (NCA)

	     

	Адрес на Националния Компетентен Орган

Address of national competent authority

	     

	Дата на доклада

Date of this report

	     

	Референтен номер, определен от производителя

Reference number assigned by the manufacturer

	     

	Референтен номер на инцидента и име на координиращия Национален компетентен орган (ако е приложимо) 

Incidence reference number and name of the co-ordinating national competent authority (if applicable)

	     

	Други Компетентни Органи, до които е изпратен този доклад

Identify to what other national competent authorities this report was also sent 

	     


	2 Информация за подателя на доклада

Information on submitter of the report

	Статут на докладващия 

Status of submitter

	 FORMCHECKBOX 

Производител

Manufacturer

	 FORMCHECKBOX 

Упълномощен представител в ЕИП

Authorised representative within EEA

	 FORMCHECKBOX 

Други (определете ролята):

Others (identify the role):      


	3 Информация за производителя 

Manufacturer information

	Име на производителя

Manufacturer name

	     

	Лице за контакт на производителя

Manufacturer’s contact person

	     

	Адрес

Address

	     

	Пощенски код

Postal code
	Град

City

	     
	     

	Телефон

Phone
	Факс 

Fax

	     
	     

	E-mail
	Държава

Country

	     
	     


	4 Информация за упълномощения представител

Authorised representative information

	Име на упълномощения представител

Name of the authorised representative 

	     

	Лице за контакт на Упълномощения представител

The authorised representative’s contact person 

	     

	Адрес

Address 

	     

	Пощенски код

Postal code
	Град

City

	     
	     

	Телефон

Phone
	Факс

Fax

	     
	     

	E-mail
	Държава

Country

	     
	     


	5 Информация за контакт на национално ниво

National contact point information

	Има на организацията за контакт на национално ниво

National contact point name

	     

	Име на лица за контакт

Name of the contact person 

	     

	Адрес

Address 

	     

	Пощенски код

Postal code
	Град

City

	     
	     

	Телефон

Phone
	Факс

Fax

	     
	     

	E-mail
	Държава

Country

	     
	     


	6 Информация за медицинското изделие

Medical device information

	Клас

Class

	 FORMCHECKBOX 
 
АИМИ Активни импланти

AIMD Active implants
 FORMCHECKBOX 
 
МИ Клас ІІІ / MDD Class III
 FORMCHECKBOX 
 
МИ Клас ІІb / MDD Class IIb
 FORMCHECKBOX 
 
МИ Клас ІІа / MDD Class IIa
 FORMCHECKBOX 
 
МИ Клас І / MDD Class I
	 FORMCHECKBOX 

ИВДМИ Приложение І Списък А / IVD Annex II List A

 FORMCHECKBOX 

ИВДМИ Приложение І Списък Б / IVD Annex II List B

 FORMCHECKBOX 
 
ИВДМИ за самотестуване / IVD Devices for self-testing

 FORMCHECKBOX 
 
ИВДМИ Други / IVD General

	Номенклатурна система (предпочитано GMDN)

Nomenclature system (preferable GMDN) 

	     

	Номенклатурен код

Nomenclature code

	     

	Номенклатурен текст

Nomenclature text 

	     

	Търговско име/търговска марка/марка

Commercial name/brand name/make

	     

	Модел номер

Model number

	     

	Сериен номер/а и/или лот/партиден номер

Serial number(s) and/or lot/batch number(s) 

	     

	Номер на софтуерната версия (ако е приложимо)

Software version number (if applicable)

	     

	Дата на производство/Дата на изтичане на срок ана годност (ако е приложимо)

Manufacturing date/expiry date (if applicable)

	     

	Принадлежности/свързани изделия (ако е приложимо)

Accessories/associated device (if applicable)

	     

	Нотифициран орган (НО) идентификационен номер

Notified body (NB) ID- number

	     


	7 Описание на Коригиращите Действия, Свързани с Безопасността

Description of FSCA

	Основна информация и причина за предприемане на Коригиращи Действия, Свързани с Безопасност Background information and reason for the FSCA

	     

	Описание и обосновка на предприетите действия (коригиращи/превантивни)

Description and justification of the action (corrective/preventive)

	     

	Препоръки за действията, които трябва да се предприемат от дистрибутора и потребителя

Advice on actions to be taken by the distributor and the user

	     

	Приложени са:

Attached please find 

	 FORMCHECKBOX 
 Съобщение за безопасност на английски език / Field Safety Notice (FSN) in English
 FORMCHECKBOX 
 Съобщение за безопасност на национален език / FSN in national language
 FORMCHECKBOX 
 Други (моля, определете) / Others (please specify):      

	Времеви график за изпълнение на различните действия

Time schedule for the implementation of the different actions

	     

	Следните държави в ЕИП и Швейцария са засегнати от тези КДСБ 

These countries within the EEA and Switzerland are affected by this FSCA

	В държавите от ЕИП и Швейцария

Within EEA and Switzerland:
 FORMCHECKBOX 
 AT
 FORMCHECKBOX 
 BE
 FORMCHECKBOX 
 BG
 FORMCHECKBOX 
 CH
 FORMCHECKBOX 
 CY
 FORMCHECKBOX 
 CZ
 FORMCHECKBOX 
 DE
 FORMCHECKBOX 
 DK 
 FORMCHECKBOX 
 EE
 FORMCHECKBOX 
 ES

 FORMCHECKBOX 
 FI
 FORMCHECKBOX 
 FR
 FORMCHECKBOX 
 GB
 FORMCHECKBOX 
 GR
 FORMCHECKBOX 
 HU
 FORMCHECKBOX 
 IE
 FORMCHECKBOX 
 IS
 FORMCHECKBOX 
 IT
 FORMCHECKBOX 
 LI
 FORMCHECKBOX 
 LT

 FORMCHECKBOX 
 LU
 FORMCHECKBOX 
 LV
 FORMCHECKBOX 
 MT
 FORMCHECKBOX 
 NL
 FORMCHECKBOX 
 NO
 FORMCHECKBOX 
 PL
 FORMCHECKBOX 
 PT
 FORMCHECKBOX 
 RO
 FORMCHECKBOX 
 SE
 FORMCHECKBOX 
SI

 FORMCHECKBOX 
SK

Кандидат членки

Candidate Countries:

 FORMCHECKBOX 
 HR
 FORMCHECKBOX 
 TR

 FORMCHECKBOX 
 Всички страни от ЕИП, Кандидат членки и Швейцария

All EEA, Candidate Countries and Switzerland

Други

Others:

     

	Следните държави извън ЕИП и Швейцария са засегнати от тези КДСБ
These countries outside the EEA and Switzerland are affected by this FSCA

	     


	8 Коментари

Comments

	     


Декларирам, че предоставената по-горе информация е вярна.

I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.


………………………………………………………

Подпис

Signature

     
     
     
Име
Град
Дате

Name
City 
Date
С подаването на този доклад производителят и/или упълномощеният представител или Националният Компетентен Орган не претендира, че съдържанието на този доклад е пълно или прецизно, че описаното по-горе медицинско изделие/я има някакъв дефект и/или че това медицинско изделие/я е причинило или довело до смърт или влошаване на здравословното състояние на когото и да е.

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and/or authorized representative or the national competent authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

10.5 Приложение 5 

ОБРАЗЕЦ ЗА СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА

ANNEX 5 TemplЕte for a Field Safety Notice (MEDDEV 2.12/1 rev 5)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спешно Съобщение Относно Безопасността

Urgent Field Safety Notice
Търговско име на медицинското изделие

/Commercial name of the affected product/

Идентификация на Коригиращите Действия Свързани с Безопасността (КДСБ) (напр. дата)

/FSCA-identifier (e.g. date)/

Типа на действието (напр. глава 4 определение за КДСБ)

/Type of action (e.g. chapter 4 definition of a FSCA).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата / Date:

Внимание / Attention: ///////////////

Информация за медицинските изделия: / Details on affected devices:

Специфична информация, която дава възможност за лесно идентифициране на продукта, напр. вид на изделието, име на модела и номер, партидни/серийни номера.

Напишете или добавете списък на отделните изделия.

(Възможна препратка към уеб - сайт на производителя)

Specific details to enable the affected product to be easily identified e.g. type of device , model name and number, batch/ serial numbers of affected devices and part or order number. 
Insert or attach list of individual devices.

(Possible reference to a manufacturer web site.)

Описание на проблема: / Description of the problem:

Обосноваване на причините за КДСБ, включително описание на недостатъците или нарушената функция на изделието, изясняване на потенциалния риск, свързан с продължителната употреба на изделието и свързания с това риск за пациентите, потребителите или трети лица.

Всеки възможен риск за пациенти, свързан с предишна употреба на тези изделия.

A factual statement explaining the reasons for the FSCA, including description of the device deficiency or malfunction, clarification of the potential hazard associated with the continued use of the device and the associated risk to the patient, user or other person.

Any possible risk to patients associated with previous use of affected devices.
Препоръки за действията, които трябва да бъдат предприети от потребителя:

Advise on action to be taken by the user:

Включете, ако е подходящо: / Include ,as appropriate:

· Идентифициране и блокиране на изделието

/ identifying and quarantining the device /

· Метод за възстановяване, унищожаване или модификация на изделието
/ method of recovery, disposal or modification of device /

· Препоръки за проследяване на пациентите, напр. имплантати, ИВДМИ

/ recommended patient follow up, e.g implants, IVD /

· Срокове / timelines. 

· Форма за потвърждение да бъде изпратена обратно до производителя, когато се изискват коригиращи действия (напр. връщане на продукти)
/ Confirmation form to be sent back to the manufacturer if an action is required ( e.g. return of products)

Разпространение на това Предупредително Съобщение относно безопасността: (ако е подходящо)
Transmission of this Field Safety Notice: (if appropriate)

Това съобщение трябва да бъде разпространено до всички, заинтересовани от вашата организация или до всички други организации, където има възможност да са разпространени потенциално засегнати изделия. (ако е подходящо)

/This notice needs to be passed on all those who need to be aware within your organisation or to any organisation where the potentially affected devices have been transferred. (If appropriate)/

Моля, разпространете това съобщение до други организации, до които се отнасят предприетите действия (ако е подходящо)

/Please transfer this notice to other organisations on which this action has an impact. (If appropriate)/

Моля, проследете коригиращите действия, в период от време, до постигане на ефективен резултат от коригиращи действия (ако е подходящо). 

Please maintain awareness on this notice and resulting action for an appropriate period to ensure effectiveness of the corrective action. (if appropriate)

Лице за контакт:

Contact reference person:

Име / организация, адрес, координати (тел., факс, е-mail)

Name / organisation, address, contact details.

Долуподписаният потвърждава, че това съобщение е изпратено до всички заинтересовани Компетентни органи.

/The undersign confirms that this notice has been notified the appropriate Regulatory Agency/

(Заключителен параграф)

(Closing paragraph)

Подпис

Signature

10.6 Приложение 6 

образец на ДОКЛАД НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

ГЛОБАЛЕН/ ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

Формуляр N9R11
Tози образец трябва да се използва за обмен на информация само между националните компетентни органи (НКО) и Комисията

1. Този доклад конфиденциален ли е?   Да  [ ]     Не [ ]
Референции и данни за докладващия

	2. Референтен номер на доклада на НКО
	3. Номер на НКО
	4. Номера на НКО доклади,свързани с инцидента (ако има такива)

	5.Реф./FSCA номер на производителя
	6. Изпратен от (Име и организация)
	7. Лице за връзка (ако е различен от 6)

	8. Телефон
	9. Факс
	10. Електронна поща


Данни за изделието 

	11а.Генерично название/вида изделие
	11б. Категория
	20. САВ/Номер на Нотифицирания орган

	12. Номенклатура: GMDN
	13. Номер
	

	14. Търговско име и Модел:
	21а. Статут на одобрение на изделието:

[  ] CE марка

21б. Клас на риска:

	15. Софтуерна версия:
	

	16. сериен номер
	17. номер на партидата
	

	18.Производител:

Страна:

Пълен адрес:

Контакт:

Тел.:

Факс:

Електронна поща:
	19.Номер на упълномощения представител (ако е различен от 18):

Страна

Пълен адрес:

Контакт:

Тел.:

Факс:

Електронна поща:
	Предприето действие:

[  ] няма

[  ] КДСБ

[  ] Предпазна клауза

[  ] Други (уточнете)


Данни за събитието

	23а. Основна информация и причина за доклада:

23б. Завършило ли е проучването на този доклад? Да  [ ]     Не [ ]


	24а. Заключения:

24б. [….] желае да има водеща роля и да координира проучването


	25а. Препоръки към получателите на този доклад:

25б. Известно е, че изделието е на пазара в:

25в. Изделието също се предлага и като (търговско наименование):




Разпространение на доклада

	26. Този доклад е разпространен до:

[ ] GHTF NCAR Секретариат за по-нататъшно разпространение до всички участници, които не са от EEA, GHTF NCAR (Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, САЩ)

[ ] Страни от EEA, EC и Швейцария

[ ] Насочен е към следните НКОи

[ ] Производител / упълномощен представител:




Този формуляр може да се изтегли от интернет: http://www.ghtf.org/sg2/ sg2-final.html.

Инструкции за попълване на доклада на Националния Компетентен Орган

Поле:

1- Моля не пропускайте да отбележете Да или Не за конфиденциалността на доклада . Това показва на получателя  - НКО дали дадената информация може да се публикува или трябва да е стриктно конфиденциална

2- Използвайте правилата за номериране на ДНКОи, което включва двубуквен код на страната, която издава доклада. Например: DE-2004-10-19-004 е доклад от Германия изпратен на 19 октомври 2004г. и е четвърти доклад за 2004.

3- Включете всеки вътрешен референтен номер използван от вашия НКО свързан с този доклад.

4- Ако има предишни разменени ДНКО свързани с този, независимо от източника, напишете обменните им номера тук.

5- Напишете референтния номер на производителя/ КДСБ, ако е уместно.

6- Идентифицирайте лицето и организацията, които изпращат ДНКО.

7- Идентифицирайте лицето за връзка за всяка информация/техническо обсъждане на темата.

8-10  Телефон, факс, и електронна поща на лицето от т.7 по-горе.

11-Вида изделие и генерично наименование

12- Идентифицирайте използваната номенклатурната система (напр. GMDN, MHW, NKKN, UMDNS, кодът на продукта, предпочитаното име на кода, и т.н.), но обърнете внимание, че се очаква GMDN и затова се попълва предварително.

13- Номерът на кода за идентификация на изделието основан на номенклатурната система идентифицирана в 12.

14-Търговско наименование и номер на модела

15-17 Разбира се от само себе си

18- Производител на изделието – пълен адрес, включително страна, факс, телефонни номера и електронна поща.

19- Идентифицирайте упълномощения представител в докладващата страна (който е юридически отговорен за пускането на изделието на пазара където са се появили инцидентите), пълен адрес, включително страна, факс, телефонни номера и електронна поща.

20-Напишете името или номера на кода на засегнатия Нотифициран орган, ако е уместно.

21-а) Разбира се от само себе си б) класа на риска на изделието

22- Идентифицирайте всяко действие, предприето предварително за изпращане на този доклад от правните органи, регулаторните органи или компанията. Това например може да се отнася до КДСБ или използването на предпазно действие.

23а-Направете описание на случилото се, включително на последствията за пациентите или потребителите. Като правите препратка към критериите за докладване опишете причината за доклада и защо искате да информирате други НКОи за тези събития. Подобна информация ще позволи по-добро разбиране от страна на получателя на това какво е подходящо да се предприеме като последващо действие.

23б- Посочете дали е завършило проучването или не. 

24а-Опишете резултата или заключението от проучването до съответната дата. Ако е необходимо, включете копия на забележките направени от производителя или НКО свързани с ДНКО и направете препратка към тях в ДНКО.

24б - Посочете дали докладващия НКО иска да стане водещ при координирането на проучването.

25а - Препоръки към получателите на този доклад.

25б – Избройте страните, получили изделието. Направете всичко възможно и с особено внимание да получите точна информация от производителя при попълването на това поле.

25в- Избройте предлаганите на пазара търговски наименования в други страни, ако са различни.

26а- Посочете на кого е изпратен доклада. Трябва внимателно да се посочи правилното разпространение на NCAR. Ако докладът ще се изпрати от секретариата на GHTF NCAR за разпространение в програмата GHTF NCAR, първо отбележете тази кутийка. НКОи извън програмата за обмен, които се изпращат от NCAR от изходящия NCAR участник трябва да се изброят веднага след третата кутийка. 
10.7. Приложение 7. 

ЗАГЛАВИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА STUDY GROUP 2 НА GLOBAL HARMONISATION TASK FORCE, ИЗПОЛЗВАНИ И / ИЛИ ЦИТИРАНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТОВА РЪКОВОДСТВО

· SG2/N31R8 Medical Device Postmarket Vigilance and Surveillance: Proposal for Reporting of USE ERRORs with Medical Devices by their Manufacturer or Authorized Representative

· SG2/N32R5 Medical Device Postmarket Vigilance and Surveillance: Universal Data Set for Manufacturer Adverse Event Reports

· SG2-N36R7 Manufacturer's Trend Reporting of Adverse Events

· SG2-N9R11 Global Medical Device Competent Authority Report

· SG2-N33R11 Medical Device Postmarket Vigilance and Surveillance: Timing of Adverse Event Reports

· SG2-N20R10 Medical Devices: Post Market Surveillance: National Competent Authority Report Exchange Criteria

· SG2-N7R1 Minimum Data Set for Manufacturer Reports to Competent Authority

· SG2-N8R4 Guidance on How to Handle Information Concerning Vigilance Reporting Related to Medical Devices

· SG2-N21R8 Adverse Event Reporting Guidance for the Medical Device Manufacturer or its Authorized Representative

NOTE: All these documents can be downloaded from http://www.ghtf.org/sg2/sg2-final.html

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички тези документи могат да се изтеглят от интернет:  http://www.ghtf.org/sg2/ sg2-final.html.
10.8. Приложение 8.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

AIMI        ДАИМИ      Директива за активните имплантируеми медицински изделия

CAPA      КПД            Коригиращо и превантивно действие

EEA        ЕИП            Европейско Икономическо Пространство

FSCA      КДСБ          КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА 

FSN        СОБ            СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА 

IVD          ИВДМИ      Ин-витро диагностично медицинско изделие 

IVDD       ДИВДМИ    Директива за Ин-витро диагностични медицински изделия

MDD       ДМИ            Директива за медицинските изделия

NB           HО              Нотифициран Орган

NCA        НКО            Национален Компетентен Орган

NCAR     ДНКО          Доклад на Националния Компетентен Орган

10.9 Приложение 9.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, КОГАТО В СИСТЕМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ СА ВКЛЮЧЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ръководство за докладване 

Какво: Насърчавайте потребителите или лицата, отговорни за докладване на инциденти, възникнали с медицинските изделия и които отговарят на критериите в това ръководство, да докладват инцидентите на производителя или на компетентния орган, в съответствие с националните изисквания.

Кога: Насърчавайте потребителите да докладват нежеланите инциденти възможно най-скоро. Сериозните случаи трябва да се докладват с възможно най-бързите средства. Първоначалните доклади за инцидентите трябва да съдържат възможно най-много налични данни (напр. типа оборудване, производство и модел), но докладването не трябва да се отлага за сметка на събирането на допълнителна информация.

Как: Насърчавайте потребителите да използват бланки за докладване, в съответствие с националното ръководство и да посочат данни за връзка, когато докладват на производителя или на компетентния орган.

Какво да се прави с изделието: Всички изделия, заедно с опаковката им, трябва да бъдат блокирани; не трябва да се поправят или изхвърлят. Изделието трябва да се върне на производителя, в съответствие с инструкциите, освен ако не се изисква друго от националните или юридически органи. В някои страни-членки може да съществува изискване на компетентния орган да му бъде дадена възможността да извърши собствено проучване.  Медицинските изделия не трябва да се изпращат на компетентните органи, освен ако това изрично не е било изискано. Потребителите трябва да се свържат с производителя, за да получат информация за процедурата за връщане на несъответстващо изделие. Изделието трябва да се обеззарази по правилния начин, да се пакетира сигурно, ясно да се надпише, включително референтния номер на компетентния орган или производителя, ако е необходимо.

Повече местна информация: Насърчавайте потребителите да си сътрудничат с производителя и компетентния орган като дават допълнителна информация относно инцидентите, ако разполагат с такава, напр. съответния резултат от вътрешните проучвания на изделието или резултати за пациента, напр. последвала смърт. 

Ръководство за КОРИГИРАЩИТЕ ДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА

Важността на СОБ: Съобщенията относно безопасността са важно средство за предаване информация за сигурността на потребителите на медицински изделия, във всички здравни сфери. Съобщенията относно безопасността могат да се използват за даване на осъвременена информация и за изискване на обратна информация.

Затова е важно потребителите да бъдат насърчавани да развиват ефективно затворени системи, които да осигуряват разпространението на Съобщенията относно безопасността и навременно изпълнение на съответни действия.

Разпространение: Здравните институции трябва да бъдат насърчавани да спомагат, Съобщенията относно безопасността да достигат до всички в организацията, които трябва да знаят и/или да предприемат препоръчаното действие.

Действие: Насърчавайте потребителите, отговорни за поддръжката и сигурността на медицинските изделия, да предприемат действията, препоръчани от производителя в Съобщенията относно безопасността. Тези действия трябва да бъдат предприети в сътрудничество с производителя, където е необходимо. Те могат да включват и свързаните с това действия, препоръчани от компетентния орган във връзка с КДСБ, включително предоставяне на нужната обратна връзка. 

Достъп до изделия: Насърчавайте потребителите, отговорни за поддръжката и сигурността на медицинските изделия, а) да улеснят достъпа на производителя до изделието, когато е необходимо и б) да работят с производителя, когато трябва да сравнят индивидуалните рискове и ползи за всеки пациент.

